## Teil1
ICS-43434 Vergleich von vier Watterott Prototyp Mikrofonen
Datum der Test: 26.01.2024
Ort: HFT, Stuttgart im Halbfreifeldraum
DNMS Firmware Version: DNMS_V5.2.4
Referenzsystem zum Vergleich: XL2 Analysator von NTI Audio mit Bauartzulassung und Klasse 1 Mikrofon
Folgende Bezeichung und Zuordnung:
XL2 Referenzsystem von NTI Audio
M1 bit 1,8V Versorgungsspannung
M2 bit 3,3V Versorgungsspannung
M3 HFT 1,8V Versorgungsspannung
M4 HFT 3,3V Versorgungsspannung
Messungen:
1.1 Klasse 1 Kalibrator 114 dB Einzahlwerte
| LZ | LA
XL2 | 114 | 114
M1 | 113.9 | 113.9
M2 | 114.1 | 114.1
M3 | 114 | 114
M4 | 113.6 | 113.6
1.2. Kalibrator Terzen Z-Werte über 1 s
Hz | 20 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000
XL2
M1 | 38 | 39.1 | 42 | 33.6 | 33 | 28.7 | 26.8 | 26.8 | 26 | 26.8 | 28.6 | 28 | 31.4 | 34.7 | 38.6 | 41.2 | 43.4 | 114 | 42.6 | 19.5 | 68.5 | 17.4 | 62.6 | 47.6 | 48.5 | 52.6 | 43 | 46.9 | 42.6 | 36.4 | 31.8
M2 | 39.9 | 39.2 | 41.4 | 33.1 | 30.7 | 27.1 | 28.3 | 27.9 | 26.8 | 27.5 | 27.9 | 29.5 | 32.2 | 34.6 | 38.7 | 41.2 | 44.1 | 114 | 36.7 | 18.6 | 68.6 | 16.2 | 64.3 | 49.3 | 48.8 | 51.9 | 42.6 | 47.9 | 43.6 | 38.5 | 31.6
M3 | 39.8 | 38.6 | 40.1 | 37.4 | 33.5 | 30 | 26.8 | 28.4 | 31.1 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 31 | 34.2 | 37.9 | 40.5 | 43.3 | 114 | 35.9 | 18.3 | 67.7 | 16.5 | 61.5 | 46.3 | 50.3 | 51.9 | 43.5 | 47.3 | 43.6 | 37 | 31.9
M4 | 41.1 | 39.2 | 37.3 | 35.2 | 33.2 | 30 | 28.4 | 31 | 25.6 | 27 | 27.2 | 29 | 31.2 | 32.4 | 35.6 | 41.2 | 43.8 | 114 | 35.8 | 18.4 | 67.1 | 16.1 | 60.6 | 45.1 | 51.2 | 51.6 | 38.5 | 48.3 | 41.4 | 35.1 | 31.4
1.3. Kalibrator Terzen A-Werte über 1 s
Hz | 20 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000
XL2
M1 | -8 | -7.1 | -2.1 | 0.2 | 1.6 | -0.7 | 3.5 | 6 | 9.7 | 15.8 | 17.1 | 20.2 | 25.5 | 30.3 | 35.7 | 39.4 | 43 | 114 | 37.5 | 20.2 | 69.8 | 18.5 | 63.9 | 48.6 | 49 | 52.1 | 41.9 | 44 | 38.1 | 30.3 | 23.4
M2 | -10.3 | -3.8 | 1.4 | -1.8 | 0.5 | 1.5 | 5.6 | 8.8 | 10.5 | 14.4 | 17.2 | 21 | 25.7 | 30.1 | 35.6 | 39.3 | 43.4 | 114 | 37.1 | 19.5 | 69.8 | 17.5 | 65.5 | 50.3 | 49.3 | 51.4 | 41.4 | 45 | 39.3 | 32.2 | 22.9
M3 | -10.8 | -5.6 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 9.4 | 14.3 | 13.3 | 16.5 | 19.4 | 24.6 | 29.5 | 34.8 | 38.6 | 42.6 | 114 | 36.3 | 19.3 | 68.9 | 17.7 | 62.7 | 47.2 | 50.9 | 51.4 | 42.3 | 44.3 | 39.2 | 30.7 | 23.5
M4 | -9.2 | -4.5 | -1.9 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 11.9 | 9 | 13.9 | 16.4 | 20.5 | 24.6 | 27.7 | 32.5 | 39.4 | 43.1 | 114 | 36.2 | 19.4 | 68.3 | 17.3 | 61.8 | 46 | 51.7 | 51.1 | 37.3 | 45.4 | 36.4 | 28.8 | 22.9
2.1. Ruhe/Grundgeräusch LZeq-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 52.4 | 49.5 | 52.6 | 49.4 | 50.7 | 48.9 | 51.4 | 50 | 50.6 | 50
XL2 2. Gerät | 50.4 | 51.3 | 48.9 | 51.4 | 50.4 | 53.5 | 52.3 | 49.5 | 49 | 49.5 | Die Messung des 2. XL2 fand zu einem etwas späteren Zeitpunkt im selben Raum unter vergleichbaren Bedingungen statt
M1 | 49.3 | 48.4 | 50 | 48.6 | 50.2 | 48.2 | 49.4 | 48.8 | 49.5 | 49.8
M2 | 51.1 | 48.7 | 48.9 | 50.3 | 49.7 | 49.4 | 48.7 | 49.1 | 48.9 | 49.9
M3 | 48.3 | 49.9 | 50.4 | 49.6 | 50.1 | 50 | 50.7 | 50.1 | 50.6 | 49.3
M4 | 49.5 | 49.1 | 49.8 | 50 | 49.4 | 48.8 | 50.1 | 50.3 | 50.3 | 50.6
2.2. Ruhe/Grundgeräusch LZ Terz-Werte 1s Intervall über 10s
Hz |  | 20 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000
XL2 1 |  | 37.4 | 39 | 37.8 | 37.7 | 29.7 | 25.8 | 21.3 | 14.8 | 12.9 | 7.8 | 2.4 | -0.2 | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 6 | 6.7 | 7.3 | 8 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.7
XL2 2 |  | 37.3 | 40.4 | 36.5 | 35.8 | 30.6 | 26.7 | 23.7 | 13.6 | 11.8 | 6.3 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.6 | 13.5
XL2 3 |  | 39.4 | 34.9 | 39.4 | 36 | 30.8 | 25.1 | 20.8 | 14.2 | 13.3 | 7.2 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 9 | 9.6 | 10.3 | 11 | 11.7 | 12.7 | 13.5
XL2 4 |  | 36.3 | 38.1 | 39.2 | 35.6 | 32.3 | 26.5 | 21.5 | 13.1 | 13.4 | 6.9 | 1.5 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.4 | 8 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 13.7
XL2 5 |  | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 37 | 32 | 27 | 21.7 | 14.1 | 13.3 | 8.6 | 1 | -1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 10.8 | 11.6 | 12.7 | 13.7
XL2 6 |  | 33.4 | 33.7 | 38.8 | 34.1 | 32 | 23.7 | 20.8 | 16.7 | 12.1 | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 13.5
XL2 7 |  | 36.6 | 37.4 | 40.9 | 36.1 | 30.5 | 25.6 | 22.6 | 15 | 12.2 | 6.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3 | 4.3 | 5 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 11.1 | 11.7 | 12.6 | 13.6
XL2 8 |  | 38.7 | 37.5 | 38.7 | 34.8 | 31.2 | 25.8 | 21.2 | 16.6 | 14.3 | 8.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 13.6
XL2 9 |  | 37.6 | 39.9 | 37.2 | 36 | 31.2 | 25.3 | 21 | 14.1 | 13.3 | 5.8 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 10.1 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.6
XL2 10 |  | 39.1 | 36.5 | 40.1 | 37.1 | 31.8 | 26.8 | 20.5 | 15.8 | 13.6 | 8.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11 | 11.5 | 12.6 | 13.6
M1 1 |  | 40.5 | 42.3 | 40.9 | 37.8 | 32.4 | 25.4 | 22.4 | 35.8 | 19.2 | 17.1 | 18.1 | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 17 | 16.9 | 17.3 | 10.6 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 16.4 | 17.3 | 16.8 | 14.9 | 15.1 | 13.1 | 10.6 | 5.6 | 2.5
M1 2 |  | 41 | 42.2 | 39.7 | 39.2 | 30.9 | 26.2 | 22.9 | 36 | 19.4 | 18.1 | 18.9 | 17 | 16.6 | 17 | 16 | 17.1 | 16.7 | 17.2 | 10.3 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.2 | 17.1 | 16.3 | 14.9 | 15.1 | 13.2 | 10.3 | 5.6 | 2.4
M1 3 |  | 40 | 40.6 | 40.4 | 39 | 29.1 | 26.4 | 24 | 35.8 | 19.3 | 18.2 | 18.8 | 15.3 | 16.8 | 16 | 16.5 | 17 | 16.4 | 16.4 | 10.5 | 17.1 | 16.9 | 16.2 | 16.4 | 17.6 | 16.6 | 14.7 | 15.2 | 13.4 | 10.5 | 5.8 | 2.5
M1 4 |  | 38.1 | 39 | 42.2 | 36.8 | 31.6 | 29.4 | 23.7 | 36.2 | 19.4 | 18.3 | 18.3 | 16.2 | 17.1 | 16.4 | 17 | 16.9 | 16.4 | 16.7 | 10.4 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.4 | 16.9 | 16.4 | 14.9 | 15 | 13.2 | 10.4 | 5.6 | 2.6
M1 5 |  | 42.5 | 38.5 | 41.1 | 37.6 | 32 | 27.4 | 23.9 | 35.6 | 19.7 | 18.6 | 17.4 | 16 | 16.4 | 17.3 | 16.1 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 10.3 | 17 | 17.1 | 16.4 | 16.3 | 17.3 | 16.5 | 15 | 15.1 | 13.3 | 10.3 | 5.4 | 2.4
M1 6 |  | 39.3 | 37.3 | 44.8 | 38.2 | 31.7 | 29.7 | 25.9 | 35.8 | 19.5 | 18.9 | 18.1 | 16.9 | 16.7 | 15.8 | 15.8 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 10.5 | 17.1 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 17.4 | 16.7 | 14.8 | 15.2 | 13.3 | 10.5 | 5.5 | 2.4
M1 7 |  | 40 | 41.9 | 39.5 | 36.2 | 30.7 | 28.9 | 24.3 | 35.8 | 19.6 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 17.5 | 16.3 | 15.9 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 10.4 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 16.4 | 17.4 | 16.6 | 15 | 15.2 | 13.1 | 10.4 | 5.5 | 2.5
M1 8 |  | 36.6 | 39.5 | 44 | 38.1 | 33.9 | 25.5 | 23.8 | 35.9 | 19.6 | 17.7 | 18.4 | 15.7 | 16.9 | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 10.4 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 17.5 | 16.8 | 14.7 | 15.2 | 13.2 | 10.4 | 5.6 | 2.4
M1 9 |  | 40.3 | 40.1 | 41.9 | 38.7 | 33.3 | 26.9 | 24.9 | 36 | 19.6 | 19 | 18.4 | 16.4 | 17.2 | 16.6 | 15.2 | 17.2 | 17 | 16.7 | 10.6 | 16.9 | 17 | 16.7 | 16.1 | 17.4 | 16.6 | 15 | 15.3 | 13.4 | 10.6 | 5.5 | 2.4
M1 10 |  | 42.2 | 38.5 | 39.8 | 36.7 | 33.3 | 26.6 | 25.7 | 36.2 | 20.5 | 18.1 | 18.2 | 16.1 | 17.4 | 16 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 17.5 | 10.4 | 17 | 17.1 | 16.5 | 16.1 | 17.2 | 17 | 14.9 | 15 | 13.1 | 10.4 | 5.7 | 2.4
M2 1 |  | 39.9 | 40.7 | 42.3 | 38 | 33.3 | 28.6 | 24.1 | 37 | 21.4 | 19.8 | 19.1 | 15.6 | 16.6 | 15.5 | 14.9 | 15.8 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 16.2 | 15.4 | 14 | 14.3 | 12.8 | 10 | 5.4 | 2.4
M2 2 |  | 43.5 | 44.6 | 41.2 | 41.1 | 33.7 | 28.2 | 27.1 | 36.8 | 20.6 | 17.7 | 18.4 | 15.4 | 17.3 | 15.8 | 15 | 15.9 | 15 | 15 | 14.9 | 15 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 16 | 15.4 | 14 | 14.4 | 12.7 | 10.3 | 5.3 | 2.5
M2 3 |  | 40.9 | 42.9 | 42.2 | 38.6 | 31.1 | 27.5 | 24.5 | 37.2 | 20.1 | 18.6 | 18.3 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 15.1 | 16.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 14.8 | 15 | 14.6 | 14.8 | 15.9 | 15.3 | 14 | 14.5 | 12.6 | 10.1 | 5.4 | 2.5
M2 4 |  | 40.3 | 35.9 | 42.8 | 38.7 | 34.8 | 31.8 | 26 | 36.9 | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 15.6 | 16.9 | 15.5 | 15.5 | 16.6 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 15.7 | 15.4 | 13.8 | 14.2 | 12.6 | 10.2 | 5.3 | 2.4
M2 5 |  | 38.8 | 42.2 | 43.1 | 39.5 | 32.5 | 26.4 | 24.8 | 36.8 | 19.2 | 19.1 | 18.2 | 16.7 | 17 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 15.1 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15 | 14.7 | 15.8 | 15.4 | 13.8 | 14.5 | 12.8 | 10.1 | 5.4 | 2.4
M2 6 |  | 40.8 | 38.9 | 45.1 | 40 | 33.6 | 31.1 | 26.1 | 36.5 | 20.7 | 19.8 | 18.8 | 15.7 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 14.4 | 12.7 | 10.1 | 5.4 | 2.5
M2 7 |  | 41.7 | 41.6 | 39.1 | 39.6 | 35.5 | 30.1 | 24.6 | 36.2 | 21.7 | 18.2 | 18 | 15.7 | 16.6 | 16 | 15.5 | 15.6 | 15 | 15.5 | 15 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15 | 16 | 15.5 | 14 | 14.3 | 12.7 | 10.2 | 5.3 | 2.4
M2 8 |  | 38.9 | 40.7 | 46 | 37.8 | 34.2 | 28.7 | 24.6 | 36.7 | 21 | 18.9 | 18.8 | 16.3 | 16.3 | 15.2 | 14.6 | 16.2 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 15 | 14.7 | 14.8 | 15.7 | 15.5 | 14.1 | 14.3 | 12.6 | 10.1 | 5.5 | 2.6
M2 9 |  | 34.1 | 41.8 | 43.1 | 37.6 | 31.6 | 29.4 | 27 | 37.1 | 19.9 | 19.5 | 18.2 | 15.6 | 16.9 | 16.4 | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15.2 | 14.5 | 14.4 | 15.9 | 15.3 | 13.9 | 14.4 | 12.7 | 10.1 | 5.3 | 2.5
M2 10 |  | 40.3 | 40.9 | 40.7 | 39.2 | 32.8 | 31.6 | 24.3 | 36.8 | 21.9 | 20.4 | 18.7 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 16 | 15.2 | 13.7 | 14.5 | 12.7 | 10 | 5.4 | 2.6
M3 1 |  | 39.1 | 41.4 | 41 | 38.6 | 33.4 | 27.7 | 23.5 | 39.2 | 19.3 | 18.6 | 18.8 | 15.8 | 17 | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 16.9 | 16.4 | 14.7 | 14.8 | 13.2 | 10.4 | 5.6 | 1.8
M3 2 |  | 41.4 | 40.3 | 40.1 | 38.4 | 31.2 | 26.8 | 25.7 | 39 | 20.6 | 19.1 | 19.6 | 16.4 | 17.4 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 16.7 | 16.2 | 14.5 | 15 | 13.3 | 10.4 | 5.6 | 1.9
M3 3 |  | 38.2 | 43.4 | 38.5 | 38.1 | 34.1 | 29.2 | 22.9 | 39.3 | 19.3 | 15.6 | 19 | 16.1 | 16.7 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 16 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 16.4 | 14.6 | 15 | 13.1 | 10.4 | 5.4 | 1.8
M3 4 |  | 41.5 | 41.2 | 42.5 | 39.5 | 32.4 | 26.8 | 25.5 | 39 | 18.7 | 19.9 | 17.8 | 16.9 | 17.4 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 16.8 | 16.4 | 14.6 | 15 | 13.1 | 10.4 | 5.5 | 1.9
M3 5 |  | 41.5 | 42.6 | 41.6 | 37.7 | 32.8 | 28.6 | 24.5 | 39.2 | 19 | 18.6 | 18.6 | 16.2 | 17.7 | 16.6 | 16 | 16.2 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 16.2 | 15.2 | 15.8 | 16.9 | 16.2 | 14.8 | 15.1 | 13.1 | 10.4 | 5.5 | 1.9
M3 6 |  | 36.8 | 42.7 | 37.5 | 37.8 | 31.9 | 29.4 | 25.5 | 39 | 18.3 | 19.1 | 19.2 | 16.3 | 17 | 16.4 | 15.3 | 17 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 16 | 15.5 | 15.7 | 16.9 | 16.3 | 14.7 | 15 | 13.2 | 10.5 | 5.5 | 1.7
M3 7 |  | 42.7 | 41.1 | 41 | 38.2 | 31.5 | 27.3 | 22.3 | 39.3 | 19.4 | 19 | 18.7 | 16.6 | 17.1 | 16 | 16.1 | 16.6 | 15.9 | 15.1 | 15.4 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.7 | 16.5 | 14.7 | 15.1 | 13.1 | 10.4 | 5.5 | 1.8
M3 8 |  | 37.2 | 41.2 | 43.6 | 36.9 | 33.6 | 27.2 | 24 | 39 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 16.4 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 16.1 | 15.4 | 15.8 | 16 | 15.3 | 16.9 | 16.3 | 14.7 | 15.3 | 13.2 | 10.3 | 5.5 | 1.8
M3 9 |  | 40.9 | 42.6 | 38.5 | 38.3 | 32.8 | 27.3 | 23.2 | 39.2 | 21.2 | 19.6 | 19.7 | 15.9 | 16.8 | 16.6 | 16 | 16.1 | 16.7 | 15.9 | 15.6 | 15 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 16.8 | 16.1 | 14.8 | 15.1 | 13.3 | 10.4 | 5.7 | 1.7
M3 10 |  | 42.5 | 43.1 | 43 | 38.2 | 32.8 | 26.5 | 23.9 | 39 | 20.2 | 19.2 | 18.6 | 16.6 | 17.3 | 15.4 | 15.1 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 16.9 | 16.3 | 14.9 | 14.8 | 13.2 | 10.5 | 5.4 | 1.8
M4 1 |  | 41.3 | 40.7 | 40 | 38.6 | 32.4 | 28 | 24.8 | 40.2 | 22.1 | 19.8 | 21.8 | 17.3 | 17.4 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 15 | 16.3 | 15.5 | 13.8 | 14.5 | 12.6 | 10.4 | 5.5 | 2.5
M4 2 |  | 38.8 | 40.7 | 40.5 | 39.2 | 31.8 | 27.9 | 26.9 | 40 | 21.3 | 18.6 | 19.8 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | 16.3 | 17.7 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16 | 16 | 15.5 | 15.2 | 16 | 15.5 | 13.8 | 14.4 | 12.8 | 10.3 | 5.5 | 2.5
M4 3 |  | 39.8 | 44.1 | 39.4 | 36.5 | 33.1 | 29.2 | 24.1 | 40.2 | 20.4 | 19.4 | 19.5 | 18.6 | 17.5 | 17.3 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.1 | 15.5 | 15.4 | 16.1 | 15.5 | 13.9 | 14.6 | 12.7 | 10.1 | 5.6 | 2.6
M4 4 |  | 39.3 | 40.5 | 41.9 | 39.1 | 31.9 | 30.5 | 25.9 | 40.1 | 21.8 | 19.2 | 19.8 | 18.1 | 18.2 | 17.1 | 16.4 | 17.1 | 16 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 14.9 | 16 | 15.6 | 13.7 | 14.5 | 12.9 | 10.1 | 5.5 | 2.6
M4 5 |  | 41.2 | 41.6 | 43.2 | 39.3 | 31.3 | 27.1 | 24.3 | 39.9 | 20.6 | 20.2 | 19.4 | 16.5 | 17.6 | 17.3 | 16.3 | 16.3 | 16.9 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 16.2 | 15.5 | 13.9 | 14.5 | 12.7 | 10.1 | 5.5 | 2.4
M4 6 |  | 35.3 | 35.7 | 42.5 | 40.3 | 35.5 | 29.1 | 26.1 | 39.6 | 22.8 | 19.4 | 19.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.1 | 17.1 | 16 | 16.5 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 15.2 | 16 | 15.6 | 13.9 | 14.5 | 12.8 | 10 | 5.5 | 2.5
M4 7 |  | 36.6 | 39.7 | 43.8 | 40.7 | 33.9 | 28 | 25 | 40.1 | 21.9 | 18.2 | 18.8 | 16.7 | 17.7 | 16.9 | 16 | 17 | 16.2 | 16.3 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 16 | 15.4 | 13.9 | 14.4 | 12.6 | 10.1 | 5.6 | 2.6
M4 8 |  | 40.7 | 40 | 44 | 37.9 | 33.7 | 27.5 | 25.4 | 39.9 | 21.4 | 20 | 19.2 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 15.7 | 16.8 | 16 | 16.4 | 16 | 16 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 16 | 15.3 | 13.8 | 14.5 | 12.6 | 10.1 | 5.5 | 2.5
M4 9 |  | 39 | 37.3 | 42.9 | 38.6 | 33.8 | 28 | 26 | 40.2 | 20.7 | 19.4 | 19.6 | 17.1 | 18.3 | 16.2 | 15.9 | 16.9 | 15.8 | 16.3 | 15.7 | 16 | 16 | 15.1 | 15.1 | 16.3 | 15.5 | 13.8 | 14.4 | 12.7 | 10.1 | 5.5 | 2.6
M4 10 |  | 43.1 | 41.2 | 42.3 | 37.2 | 33.1 | 24.5 | 26.9 | 39.7 | 21.6 | 21.2 | 19.3 | 18.1 | 18.1 | 17.4 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15 | 16.1 | 15.4 | 13.8 | 14.6 | 12.7 | 10.1 | 5.5 | 2.5
2.3. Ruhe/Grundgeräusch LAeq-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
M1 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 28.5
M2 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6
M3 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4
M4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
2.4. Ruhe/Grundgeräusch LA Terz-Werte 1s Intervall über 10s
Hz |  | 20 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000
XL2 1 |  | -14.2 | -4.6 | 0.7 | 0.1 | -2.5 | -0.4 | -1.8 | -8.9 | -7.4 | -6.8 | -9.5 | -8.1 | -5.9 | -3.5 | -1.7 | 0.5 | 1.7 | 3 | 4.7 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.5 | 7.1 | 5.9 | 4.7
XL2 2 |  | -15 | -1.7 | -0.2 | -2.2 | -1.2 | -0.8 | -3.3 | -8.5 | -7.4 | -6.6 | -10.6 | -9.2 | -6.4 | -4.1 | -1.6 | -0.2 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 7.1 | 5.8 | 4.6
XL2 3 |  | -10.4 | -3.3 | 1.4 | -1.3 | -3.1 | -2.7 | -3.3 | -6.9 | -5.7 | -7.2 | -8.9 | -7.4 | -5.9 | -4.3 | -2.4 | -0.5 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 4.7
XL2 4 |  | -14.6 | -6.5 | 0 | -0.5 | -2 | -1.7 | -3 | -6.5 | -5.9 | -5.5 | -9.3 | -7.5 | -6.5 | -4.3 | -2 | 0.2 | 2 | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 5.9 | 4.7
XL2 5 |  | -15.1 | -7.6 | -0.8 | -2.6 | -1.7 | -1.2 | -4.2 | -7 | -7.7 | -6.1 | -9.8 | -7.4 | -6.2 | -4.3 | -2.1 | -0.1 | 2 | 3.9 | 4.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 7.2 | 5.8 | 4.7
XL2 6 |  | -11.9 | -6 | 0.6 | 0.1 | -1.9 | 0.8 | -3.2 | -7.4 | -6.7 | -7.6 | -10 | -7.8 | -5.7 | -4.2 | -1.8 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | 4.6
XL2 7 |  | -13.6 | -8.9 | 0.4 | -0.7 | -1.8 | -0.8 | -2.6 | -7 | -6.3 | -7.5 | -10 | -8 | -5.9 | -4.3 | -2.4 | -0.6 | 2.1 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 7.4 | 7.7 | 8.9 | 9 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 7.3 | 5.9 | 4.8
XL2 8 |  | -13.5 | -6.4 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | -1.8 | -4 | -7.4 | -4.9 | -7 | -11 | -7.8 | -6 | -3.6 | -2 | -0.1 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 8 | 8.5 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 4.7
XL2 9 |  | -15.3 | -6.6 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | -2.3 | -2.8 | -3.4 | -5 | -5.1 | -9.2 | -7.6 | -7.2 | -4 | -2.2 | 0 | 1.5 | 2.9 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 5.9 | 4.8
XL2 10 |  | -12.2 | -6.9 | -1.3 | 1.8 | -1.7 | 1.3 | -2.3 | -5.9 | -5 | -6.7 | -8.7 | -8.8 | -6.4 | -4.2 | -2.7 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 4.9 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 7.2 | 5.8 | 4.7
M1 1 |  | -9.5 | -1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | -0.8 | -0.3 | 16.7 | 3 | 3.6 | 7.2 | 8.1 | 9.7 | 11.8 | 12.9 | 15.1 | 16 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 18 | 17.5 | 18.3 | 17.3 | 14.7 | 14 | 10.7 | 6.4 | -0.6 | -6.8
M1 2 |  | -9.3 | -1.5 | 0.5 | 4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 16.9 | 3.3 | 4.6 | 8.2 | 8.3 | 10 | 12.3 | 12.8 | 15.2 | 15.9 | 17.2 | 16.8 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 17.4 | 18.1 | 16.8 | 14.8 | 14 | 10.8 | 6.1 | -0.6 | -6.9
M1 3 |  | -9.1 | -3.1 | 2 | 4.1 | -1 | 0.3 | 1.5 | 16.8 | 2.9 | 5 | 7.9 | 6.8 | 10.2 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18.1 | 18.1 | 17.5 | 17.6 | 18.6 | 17.1 | 14.6 | 14.1 | 11.1 | 6.3 | -0.4 | -6.8
M1 4 |  | -12.3 | -4.7 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | 1.3 | 17.1 | 3.4 | 4.9 | 7.3 | 7.7 | 10.5 | 11.8 | 13.8 | 15 | 15.6 | 16.7 | 17.1 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 17 | 14.8 | 13.9 | 10.8 | 6.3 | -0.6 | -6.7
M1 5 |  | -7.9 | -5.1 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 16.6 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 9.8 | 12.5 | 12.9 | 14.7 | 15.8 | 17.2 | 17.4 | 18 | 18.3 | 17.7 | 17.5 | 18.2 | 17.1 | 14.9 | 14 | 10.9 | 6.1 | -0.8 | -6.9
M1 6 |  | -11 | -6.3 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 3 | 16.8 | 3.3 | 5.4 | 7.3 | 8.4 | 10.1 | 11.1 | 12.6 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 18 | 18.1 | 18.4 | 17.7 | 17.6 | 18.3 | 17.3 | 14.7 | 14.1 | 10.9 | 6.3 | -0.8 | -6.9
M1 7 |  | -9.9 | -2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | 16.8 | 3.1 | 5.2 | 7.3 | 9.2 | 10.9 | 11.6 | 12.8 | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18 | 17.6 | 17.6 | 18.3 | 17.1 | 14.9 | 14.1 | 10.7 | 6.2 | -0.8 | -6.9
M1 8 |  | -13.8 | -4.6 | 5.3 | 2.6 | 3.7 | -0.6 | 1.1 | 16.9 | 3.3 | 4.5 | 7.5 | 7.2 | 10.3 | 11.1 | 13 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 18.4 | 17.4 | 14.6 | 14.1 | 10.8 | 6.3 | -0.7 | -6.9
M1 9 |  | -9.2 | -3.4 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.8 | 2.1 | 17 | 3.5 | 5.8 | 7.6 | 7.8 | 10.5 | 11.9 | 12 | 15.3 | 16.3 | 16.7 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.3 | 18.4 | 17.1 | 14.9 | 14.2 | 11 | 6.4 | -0.8 | -6.9
M1 10 |  | -9.3 | -5.2 | 1 | 1.9 | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 17.2 | 4.2 | 4.8 | 7.4 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 13.6 | 14.8 | 15.5 | 17.4 | 17.3 | 17.9 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 18.1 | 17.5 | 14.8 | 13.9 | 10.7 | 6.3 | -0.5 | -6.9
M2 1 |  | -9.6 | -3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 17.9 | 5.4 | 6.4 | 8.3 | 7 | 10 | 10.7 | 11.7 | 13.9 | 14.5 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 17.2 | 16 | 13.8 | 13.2 | 10.4 | 5.9 | -0.8 | -6.9
M2 2 |  | -7 | 0.8 | 2.2 | 5.8 | 3.5 | 2 | 4.4 | 17.7 | 4.5 | 4.3 | 7.5 | 6.8 | 10.8 | 11 | 11.8 | 13.9 | 14.2 | 15 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 15.9 | 16 | 17 | 15.9 | 13.8 | 13.3 | 10.3 | 6.1 | -1 | -6.9
M2 3 |  | -9.6 | -0.8 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 18.2 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 7.4 | 9.7 | 10.8 | 12 | 14.4 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 16.8 | 15.9 | 13.9 | 13.4 | 10.2 | 5.9 | -0.9 | -6.8
M2 4 |  | -10.2 | -8.4 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 3.5 | 17.9 | 3.2 | 5.2 | 7.2 | 7 | 10.3 | 10.6 | 12.3 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 15.9 | 16 | 15.9 | 15.7 | 16.7 | 15.9 | 13.7 | 13.1 | 10.2 | 6 | -1 | -7
M2 5 |  | -10.8 | -1.9 | 4 | 4 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 17.8 | 3.2 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | 12.4 | 14 | 14.3 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 16.7 | 15.9 | 13.6 | 13.4 | 10.4 | 6 | -0.8 | -6.9
M2 6 |  | -9.2 | -4.6 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 17.5 | 4.6 | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 10.3 | 10.4 | 12 | 13.6 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16 | 16.7 | 15.8 | 13.8 | 13.3 | 10.3 | 5.9 | -0.9 | -6.9
M2 7 |  | -8.4 | -2.4 | 0.6 | 4.6 | 5.3 | 3.5 | 1.9 | 17.1 | 5.5 | 4.6 | 7.2 | 7.1 | 10.1 | 11.1 | 12.3 | 13.7 | 14.2 | 15.5 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 17 | 16.1 | 13.9 | 13.2 | 10.3 | 6 | -1 | -6.9
M2 8 |  | -10.5 | -3.8 | 7.2 | 2.1 | 4.1 | 2.9 | 2 | 17.6 | 5 | 5.7 | 7.9 | 7.8 | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 14.2 | 14.5 | 15.4 | 16 | 15.7 | 16.2 | 16 | 16 | 16.7 | 16.1 | 14 | 13.2 | 10.2 | 6 | -0.7 | -6.7
M2 9 |  | -15.3 | -2.3 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 3.4 | 4.5 | 18 | 3.6 | 6.1 | 7.3 | 7 | 10.3 | 11.7 | 12 | 13.6 | 14.4 | 15.4 | 15.8 | 16 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 16.8 | 15.8 | 13.8 | 13.3 | 10.3 | 5.9 | -0.9 | -6.9
M2 10 |  | -11.1 | -3.5 | 1.8 | 4.2 | 2.9 | 5.3 | 1.7 | 17.7 | 5.7 | 7 | 7.9 | 8.1 | 9.3 | 11 | 11.6 | 13.5 | 14.9 | 15.4 | 16 | 16.1 | 16.9 | 16.4 | 16 | 17 | 15.8 | 13.6 | 13.4 | 10.3 | 5.8 | -0.9 | -6.8
M3 1 |  | -11.6 | -1.9 | 1.7 | 3.7 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 20.1 | 3.1 | 5.3 | 8 | 7.3 | 10.3 | 10.9 | 12.6 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 17.1 | 17 | 16.9 | 17.1 | 17.8 | 16.9 | 14.6 | 13.7 | 10.8 | 6.2 | -0.7 | -7.5
M3 2 |  | -9 | -3.1 | 1.1 | 3.5 | 1 | 0.6 | 3.3 | 19.9 | 4.1 | 5.6 | 8.7 | 7.8 | 10.9 | 11 | 12.6 | 14 | 14.7 | 15.8 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.6 | 16.8 | 14.3 | 13.9 | 10.9 | 6.2 | -0.6 | -7.4
M3 3 |  | -11.4 | -0.5 | -1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 20.2 | 3.3 | 2.4 | 8.1 | 7.6 | 10.1 | 10.6 | 12.7 | 14.3 | 14.6 | 15.4 | 16.5 | 16.6 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.5 | 17 | 14.5 | 13.9 | 10.7 | 6.2 | -0.8 | -7.4
M3 4 |  | -8.2 | -2.7 | 3.6 | 3.6 | 2 | 0.8 | 3.1 | 19.9 | 2.5 | 6.5 | 6.9 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 14 | 14.9 | 15.2 | 16.7 | 16.9 | 17 | 16.8 | 17 | 17.8 | 16.9 | 14.5 | 13.9 | 10.7 | 6.2 | -0.8 | -7.4
M3 5 |  | -8.3 | -1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 20.2 | 2.8 | 5.2 | 7.8 | 7.6 | 11.1 | 11.9 | 12.9 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 17.1 | 17.4 | 16.5 | 17 | 17.8 | 16.7 | 14.6 | 14 | 10.7 | 6.3 | -0.8 | -7.4
M3 6 |  | -12.2 | -1.5 | -2 | 2.9 | 1.8 | 3.5 | 3 | 20 | 1.8 | 5.9 | 8.4 | 7.7 | 10.6 | 11.7 | 12.2 | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 16.4 | 16.7 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 17.9 | 16.8 | 14.6 | 13.9 | 10.8 | 6.3 | -0.7 | -7.5
M3 7 |  | -8 | -3.2 | 2 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | 20.2 | 3.3 | 5.6 | 7.8 | 8.1 | 10.5 | 11.3 | 13 | 14.7 | 15 | 15 | 16 | 16.9 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.6 | 17 | 14.6 | 14 | 10.7 | 6.2 | -0.7 | -7.5
M3 8 |  | -13.1 | -2.5 | 4.9 | 2 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 20 | 2.3 | 5.5 | 8.3 | 7.8 | 10.4 | 11.6 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 16.7 | 16.4 | 17 | 17.3 | 16.5 | 17.9 | 16.9 | 14.6 | 14.2 | 10.8 | 6.2 | -0.8 | -7.5
M3 9 |  | -8.4 | -0.9 | -0.3 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 20.1 | 5.1 | 6.1 | 8.9 | 7.5 | 10.2 | 11.8 | 12.8 | 14.2 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16 | 17 | 17.2 | 16.7 | 17.7 | 16.6 | 14.7 | 14 | 10.9 | 6.2 | -0.6 | -7.6
M3 10 |  | -7.6 | -0.6 | 3.7 | 3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 20 | 3.8 | 6 | 7.8 | 8.1 | 10.8 | 10.6 | 12 | 14.5 | 15 | 15.4 | 16.1 | 17.3 | 17.1 | 17 | 16.6 | 17.8 | 16.9 | 14.8 | 13.7 | 10.8 | 6.3 | -0.8 | -7.5
M4 1 |  | -8.2 | -2.9 | 1 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 21.2 | 5.5 | 6.7 | 10.9 | 8.8 | 10.8 | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 14.9 | 16.2 | 17.4 | 16.8 | 17 | 16.4 | 16.2 | 17.2 | 16 | 13.6 | 13.4 | 10.2 | 6.2 | -0.8 | -6.8
M4 2 |  | -10.7 | -3.7 | 1.7 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 4.3 | 20.9 | 4.9 | 5.3 | 9 | 9.1 | 11 | 11.6 | 13.2 | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 17 | 16.1 | 13.7 | 13.3 | 10.4 | 6.1 | -0.8 | -6.8
M4 3 |  | -10.9 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 21.1 | 4.1 | 6.3 | 8.6 | 10 | 10.9 | 12.5 | 13 | 14.2 | 15.1 | 16.2 | 16.3 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 16.6 | 17 | 16 | 13.8 | 13.5 | 10.3 | 5.9 | -0.7 | -6.7
M4 4 |  | -10.8 | -4.1 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 4.3 | 3.2 | 21.1 | 5.6 | 5.7 | 9 | 9.5 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.1 | 17 | 16.2 | 13.5 | 13.4 | 10.6 | 5.9 | -0.7 | -6.6
M4 5 |  | -8.4 | -2.8 | 4.7 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 20.9 | 4.3 | 7.1 | 8.6 | 7.9 | 11 | 12.5 | 13.1 | 14.4 | 16.1 | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.1 | 13.8 | 13.4 | 10.3 | 6 | -0.8 | -6.9
M4 6 |  | -14 | -7.8 | 3.9 | 5.3 | 5.4 | 2.9 | 3.7 | 20.6 | 6.8 | 6.2 | 9 | 8.4 | 10.7 | 12.5 | 12.9 | 15.1 | 15.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17.3 | 16.6 | 16.4 | 17 | 16.2 | 13.7 | 13.4 | 10.4 | 5.9 | -0.8 | -6.8
M4 7 |  | -14.2 | -4.5 | 5.1 | 5 | 3.7 | 2.2 | 2.7 | 21.1 | 6.1 | 4.9 | 8 | 8.2 | 11 | 12.1 | 12.8 | 15.1 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.9 | 16 | 13.8 | 13.3 | 10.2 | 6 | -0.7 | -6.7
M4 8 |  | -8.6 | -4.6 | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 1.1 | 3.2 | 20.8 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 9 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.9 | 15.2 | 16.4 | 16.6 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 17 | 15.9 | 13.6 | 13.3 | 10.2 | 5.9 | -0.8 | -6.8
M4 9 |  | -11.4 | -6.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 3.7 | 21.1 | 4.3 | 6.2 | 8.7 | 8.5 | 11.8 | 11.4 | 12.7 | 15 | 15.1 | 16.2 | 16.3 | 17 | 17.2 | 16.4 | 16.3 | 17.3 | 16 | 13.7 | 13.3 | 10.3 | 5.9 | -0.7 | -6.7
M4 10 |  | -7.1 | -2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | -1.8 | 4.6 | 20.7 | 5.4 | 7.6 | 8.4 | 9.5 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.2 | 17.1 | 15.9 | 13.7 | 13.5 | 10.3 | 5.9 | -0.8 | -6.7
3.1. PN ca. 35 dB(A) LZ-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 51.2 | 49.6 | 50.9 | 52.7 | 51.3 | 52.2 | 50.3 | 50.9 | 51.1 | 50.9
M1 | 47.5 | 50.1 | 50.7 | 50.3 | 50.1 | 47.8 | 50.8 | 50 | 49.8 | 50.7
M2 | 50.2 | 48.6 | 50.4 | 50.4 | 49.6 | 49 | 50.1 | 49.2 | 49.6 | 49.1
M3 | 50.1 | 50.5 | 48.9 | 49.6 | 50.9 | 50 | 50.8 | 49.1 | 49.6 | 49
M4 | 49.4 | 50.8 | 49.8 | 48.8 | 50.3 | 48.7 | 50.4 | 49.3 | 51 | 48.7
3.2. PN ca. 35 dB(A) LZ-Werte XL2 10s und DNMS 60s
| Lzeq |  |  | korrigiert | Lzeq | Anpassung Messintervall
XL2 | 51.2 |  |  | XL2 | 51.2
M1 | 50.8 |  |  | M1 | 49.9
M2 | 51.3 |  |  | M2 | 49.7
M3 | 51.4 |  |  | M3 | 49.9
M4 | 51.4 |  |  | M4 | 49.8
3.3. PN ca. 35 dB(A) LA-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.8
M1 | 35.9 | 36 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8
M2 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.9
M3 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
M4 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 35.8
3.4. PN ca. 35 dB(A) LA-Werte XL2 10s und DNMS 60s
| LAeq |  |  | korrigiert | LAeq | Anpassung Messintervall
XL2 | 34.7 |  |  | XL2 | 34.7
M1 | 35.9 |  |  | M1 | 35.8
M2 | 35.9 |  |  | M2 | 35.9
M3 | 36.3 |  |  | M3 | 36.2
M4 | 35.9 |  |  | M4 | 35.8
4.1. PN ca. 40 dB(A) LZ-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 51.7 | 49.7 | 49.8 | 49.4 | 51.8 | 50.7 | 50.8 | 49.5 | 50.1 | 50.5
M1 | 51.5 | 50 | 50.4 | 48.8 | 48 | 47.3 | 48.6 | 48.2 | 47.8 | 47.7
M2 | 51.9 | 50.5 | 50.9 | 49.6 | 48.5 | 47.7 | 48.8 | 48.4 | 48.7 | 47.9
M3 | 52.2 | 50.6 | 51 | 49.4 | 48.7 | 48.3 | 49 | 48.6 | 49 | 48.4
M4 | 52 | 50.4 | 50.7 | 49.8 | 48.6 | 47.8 | 48.9 | 48.2 | 48.7 | 48.4
4.2. PN ca. 40 dB(A) LZ-Werte XL2 10s und DNMS 60s
| Lzeq |  |  | korrigiert | Lzeq | Anpassung Messintervall
XL2 | 50.5 |  |  | XL2 | 50.5
M1 | 52.9 |  |  | M1 | 49
M2 | 52.8 |  |  | M2 | 49.5
M3 | 53.1 |  |  | M3 | 49.7
M4 | 53 |  |  | M4 | 49.5
4.3. PN ca. 40 dB(A) LA-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 40.7 | 40.6 | 40.7
M1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 41.2
M2 | 41.4 | 41.3 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.2
M3 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 41.7
M4 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41 | 41.1
4.4. PN ca. 40 dB(A) LA-Werte XL2 10s und DNMS 60s
| LAeq |  |  | korrigiert | LAeq | Anpassung Messintervall
XL2 | 40.7 |  |  | XL2 | 40.7
M1 | 41.4 |  |  | M1 | 41.2
M2 | 43.2 |  |  | M2 | 41.4
M3 | 44.4 |  |  | M3 | 41.6
M4 | 43.5 |  |  | M4 | 41.1
5.1. PN ca. 60 dB(A) LZ-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 63.7 | 64 | 64 | 64.2 | 64 | 64.1 | 63.9 | 64.1 | 64 | 64.1
M1 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 64 | 63.9 | 63.8 | 63.9 | 63.8 | 63.9 | 63.8
M2 | 64 | 64.1 | 64.1 | 64 | 64.2 | 64 | 64.1 | 63.9 | 64.1 | 64.1
M3 | 63.9 | 64.2 | 64.2 | 64.3 | 64.1 | 64.4 | 64.1 | 64.3 | 64.2 | 64.2
M4 | 63.7 | 63.6 | 63.7 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 64 | 63.7
5.2. PN ca. 60 dB(A) LZ-Werte XL2 10s und DNMS 60s
| LZeq |  |  | korrigiert | Lzeq | Anpassung Messintervall
XL2 | 64 |  |  | XL2 | 64
M1 | 63.8 |  |  | M1 | 63.8
M2 | 64 |  |  | M2 | 64.1
M3 | 64.2 |  |  | M3 | 64.2
M4 | 63.7 |  |  | M4 | 63.8
5.3. PN ca. 60 dB(A) LA-Werte 1s Intervall über 10s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
XL2 | 60.5 | 60.5 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 60.6 | 60.5 | 60.7 | 60.6
M1 | 61 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 61 | 60.8 | 61 | 60.9 | 61 | 60.9
M2 | 61.1 | 61 | 61.2 | 61.2 | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.1
M3 | 61.5 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 61.4 | 61.3 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4
M4 | 61 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9
5.4. PN ca. 60 dB(A) LA-Werte XL2 10s und DNMS 60s
| LAeq |  |  | korrigiert | LAeq | Anpassung Messintervall
XL2 | 60.6 |  |  | XL2 | 60.6
M1 | 60.9 |  |  | M1 | 60.9
M2 | 61.1 |  |  | M2 | 61.2
M3 | 61.3 |  |  | M3 | 61.4
M4 | 60.8 |  |  | M4 | 60.9
5.5 PN ca. 60 dB(A) LZ Terz-Werte 1s Intervall über 10s
Hz |  | 20 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000
XL2 1 |  | 37 | 37.3 | 39.1 | 45.6 | 51.6 | 52.4 | 52.6 | 52.2 | 52.4 | 50 | 49.2 | 47.9 | 45.8 | 41.7 | 40.9 | 42.6 | 48.4 | 52.3 | 51.8 | 44.6 | 47.8 | 45.8 | 49.9 | 49.4 | 49.2 | 50.2 | 48.2 | 47.3 | 46.4 | 45.6 | 45.6
XL2 2 |  | 38.3 | 40.2 | 37.7 | 40.8 | 49.5 | 52.8 | 53 | 53.4 | 52.8 | 50.6 | 49.2 | 47.9 | 44.8 | 41.7 | 41.6 | 42.8 | 48.6 | 52.5 | 52 | 43.7 | 47.7 | 45.2 | 49.8 | 49.4 | 49 | 49.9 | 48.4 | 47.3 | 46.2 | 45.5 | 45.5
XL2 3 |  | 36.5 | 38.7 | 38.7 | 45.3 | 52.1 | 51.8 | 52.6 | 52.5 | 53.2 | 50.7 | 48.6 | 49.5 | 44 | 41.9 | 41.6 | 42.5 | 48.8 | 52.2 | 51.5 | 44.2 | 47.8 | 45.5 | 49.9 | 49.6 | 48.9 | 50 | 48.1 | 47.4 | 46.3 | 45.4 | 45.7
XL2 4 |  | 38.2 | 37.1 | 40.9 | 44.3 | 50.4 | 54 | 53.3 | 52.9 | 54.4 | 51.2 | 47.7 | 49.1 | 45.4 | 42.2 | 41.7 | 43.3 | 48.7 | 52.1 | 51.7 | 44 | 48.1 | 45.4 | 49.6 | 49.6 | 48.7 | 49.8 | 48.3 | 47.2 | 46.4 | 45.3 | 45.6
XL2 5 |  | 39 | 35.7 | 37.8 | 44.7 | 49.9 | 50.6 | 53.6 | 54.5 | 54.7 | 49.7 | 48.5 | 48.3 | 44.3 | 42.1 | 41.3 | 42.8 | 48.1 | 52.4 | 51.6 | 43.9 | 47.7 | 45.3 | 49.8 | 49.6 | 49.1 | 49.9 | 48.1 | 47.3 | 46.5 | 45.5 | 45.7
XL2 6 |  | 36.3 | 36 | 39.7 | 43.2 | 49.8 | 51.3 | 53.9 | 54 | 53.5 | 51.6 | 48.7 | 48.2 | 45.9 | 41 | 41.3 | 42.7 | 48.3 | 52.5 | 52 | 43.9 | 47.9 | 45.4 | 49.8 | 49.2 | 48.9 | 50.1 | 48.3 | 47.2 | 46.5 | 45.5 | 45.6
XL2 7 |  | 34.3 | 43.4 | 39.2 | 45.1 | 48.6 | 51.5 | 53.3 | 54 | 53.5 | 50.2 | 48.1 | 48.9 | 45.7 | 42.4 | 41.1 | 43.2 | 48.3 | 52.4 | 51.4 | 44.4 | 47.9 | 45.5 | 49.6 | 49.3 | 49 | 49.7 | 48.2 | 47.4 | 46.5 | 45.3 | 45.6
XL2 8 |  | 38.5 | 45.9 | 37.8 | 43.6 | 52.2 | 50.7 | 53.5 | 53.4 | 52.8 | 49.9 | 48.5 | 47.9 | 45.2 | 42 | 41.8 | 43.3 | 48.1 | 52 | 52.1 | 44.1 | 47.9 | 45.4 | 50 | 49.6 | 48.7 | 49.9 | 48.2 | 47.4 | 46.2 | 45.5 | 45.6
XL2 9 |  | 36.8 | 45.4 | 38.3 | 44.3 | 49.5 | 52.1 | 54.3 | 53.6 | 53.9 | 50.9 | 48.9 | 48.2 | 46.3 | 42 | 41.2 | 42.4 | 48.5 | 52.2 | 52 | 43.9 | 47.5 | 45.7 | 49.7 | 49.3 | 48.9 | 49.8 | 48.1 | 47.3 | 46.3 | 45.5 | 45.7
XL2 10 |  | 36.3 | 42.9 | 38.6 | 42.3 | 51 | 52.6 | 53.2 | 53.6 | 53.1 | 49.6 | 49.5 | 47.8 | 45 | 41.8 | 41 | 42.9 | 48.2 | 52.5 | 51.8 | 44 | 47.8 | 45.6 | 50 | 49.7 | 48.9 | 49.9 | 48.2 | 47.2 | 46.5 | 45.7 | 45.5
M1 1 |  | 38.9 | 41.6 | 40.2 | 44.7 | 51 | 51.2 | 52.9 | 53.3 | 52.3 | 50.8 | 48.3 | 47.6 | 46.2 | 42.6 | 39.8 | 41.5 | 47.9 | 52.4 | 45.1 | 45.3 | 47.6 | 44.6 | 48.8 | 51.9 | 48.6 | 49.4 | 50.1 | 48.5 | 45.1 | 42.8 | 44.9
M1 2 |  | 39.8 | 40.7 | 41.4 | 43.6 | 49.6 | 51.4 | 51.6 | 51.5 | 52.7 | 51.2 | 48.8 | 48.5 | 45 | 42.1 | 39.7 | 42 | 48.2 | 52.8 | 45.2 | 45.4 | 48 | 44.1 | 48.7 | 52.1 | 48.9 | 49.4 | 50.3 | 48.1 | 45.2 | 42.9 | 44.8
M1 3 |  | 42.8 | 38.2 | 41.6 | 42.4 | 50.7 | 53.1 | 51.3 | 51.9 | 51.2 | 50.2 | 49.5 | 47.6 | 46.9 | 42.2 | 40.9 | 42.5 | 47.9 | 52 | 45.1 | 45.6 | 48 | 44.3 | 48.9 | 51.3 | 48.6 | 49.4 | 50.4 | 48.2 | 45.1 | 42.8 | 44.8
M1 4 |  | 39 | 40.4 | 40.8 | 46.1 | 51.4 | 51.3 | 52.6 | 53.5 | 52.5 | 50.4 | 49.2 | 46.7 | 44.9 | 42.3 | 40.3 | 42 | 48.1 | 52.5 | 45.1 | 45.2 | 47.6 | 43.8 | 48.8 | 52 | 48.5 | 49.3 | 50.3 | 48.4 | 45.1 | 42.8 | 44.9
M1 5 |  | 40.1 | 38.6 | 41.2 | 44.7 | 50 | 52.3 | 53.4 | 51.9 | 53.4 | 50.5 | 48.1 | 48.7 | 44.4 | 42.8 | 41 | 42.4 | 48.5 | 52.3 | 45.2 | 44.3 | 48.1 | 44 | 48.7 | 51.8 | 48.3 | 49.4 | 50.5 | 48.4 | 45.2 | 42.9 | 44.9
M1 6 |  | 38.7 | 42.8 | 43.4 | 44.5 | 50.2 | 51.9 | 52.6 | 54 | 53.7 | 49.8 | 47.9 | 48.5 | 44.9 | 42.4 | 40.5 | 42.8 | 48 | 52 | 45.2 | 45.4 | 47.9 | 43.9 | 48.1 | 52.2 | 48.5 | 49.4 | 50.3 | 48.3 | 45.2 | 42.9 | 45
M1 7 |  | 38.7 | 41.3 | 40.9 | 43.3 | 46.8 | 49.7 | 52.6 | 53.4 | 55 | 51.1 | 48 | 47 | 45.2 | 42.4 | 40.3 | 42.2 | 47.6 | 52.8 | 45.2 | 44.8 | 47.9 | 44 | 48.8 | 51.6 | 48.7 | 49.4 | 50.4 | 48.1 | 45.2 | 42.9 | 44.9
M1 8 |  | 38.9 | 43.3 | 40.6 | 44.5 | 50.3 | 51.2 | 53.9 | 53.7 | 52.9 | 50.1 | 48.5 | 47.8 | 45.9 | 42.4 | 39.6 | 42.7 | 47.7 | 52.5 | 45.1 | 45.5 | 47.8 | 43.9 | 48.5 | 51.6 | 48.4 | 49.3 | 50.6 | 48.3 | 45.1 | 42.8 | 44.7
M1 9 |  | 40.2 | 45.7 | 41.2 | 42.4 | 49.8 | 50.8 | 52.9 | 54.2 | 52.7 | 49.8 | 48.6 | 48 | 46 | 42.7 | 41.2 | 42.4 | 47.6 | 52.3 | 45 | 45.3 | 48.1 | 43.9 | 48.6 | 51.8 | 48.6 | 49.1 | 50.3 | 48.2 | 45 | 42.8 | 44.9
M1 10 |  | 40.8 | 42.9 | 40.2 | 44.1 | 50.8 | 51.4 | 53.6 | 51.6 | 53.8 | 49.8 | 47.3 | 47.4 | 45.7 | 43 | 40.7 | 42.7 | 47.9 | 52 | 45.2 | 45 | 47.8 | 44 | 49.1 | 51.9 | 48.2 | 49.6 | 50.4 | 48.3 | 45.2 | 42.8 | 44.9
M2 1 |  | 43 | 41.8 | 40.9 | 43.7 | 49.7 | 51 | 53.2 | 53 | 52.8 | 50.5 | 47.9 | 48.1 | 46.3 | 42.5 | 40.4 | 42.2 | 48.2 | 51.9 | 52.7 | 45.3 | 48.2 | 44.7 | 49.2 | 51.7 | 49 | 49.9 | 51.4 | 48.9 | 45.3 | 42.4 | 44.9
M2 2 |  | 41.4 | 38.2 | 42.4 | 45.4 | 51.2 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 52.8 | 51.2 | 48.5 | 48.5 | 46 | 42.4 | 39.9 | 42 | 48.6 | 52.8 | 52.2 | 45.3 | 48.3 | 44.5 | 48.7 | 51.8 | 49.1 | 49.6 | 51.1 | 48.9 | 45.4 | 42.2 | 44.9
M2 3 |  | 39.9 | 43.1 | 40.8 | 39.8 | 51.5 | 50.8 | 52.1 | 51.8 | 52.6 | 50.1 | 49.2 | 47.7 | 46.2 | 42.1 | 40.1 | 42.2 | 48.3 | 52.8 | 52.4 | 45.7 | 48.1 | 44.5 | 49 | 51.5 | 49.1 | 50 | 51.5 | 48.6 | 45.4 | 42.4 | 44.8
M2 4 |  | 39.3 | 40 | 41.3 | 44.5 | 48.9 | 52.2 | 53.6 | 53.2 | 52.1 | 50.2 | 49.7 | 46.9 | 45.3 | 42.3 | 41 | 42.4 | 48.1 | 52.4 | 52.8 | 44.7 | 48 | 44.2 | 49 | 51.6 | 48.9 | 49.5 | 51.6 | 48.8 | 45.2 | 42.5 | 44.9
M2 5 |  | 38.2 | 40.9 | 42.1 | 45.3 | 51.3 | 52.2 | 52 | 52.9 | 53.1 | 50.8 | 48.1 | 48.4 | 44.1 | 43 | 41 | 42.3 | 48.4 | 52.5 | 52.3 | 45.2 | 48.1 | 44.4 | 48.8 | 51.8 | 48.9 | 49.8 | 51.5 | 49 | 45.1 | 42.3 | 44.9
M2 6 |  | 39.2 | 40 | 40.8 | 42.4 | 50.6 | 53.1 | 53.6 | 52.9 | 54.5 | 51.1 | 48 | 47.5 | 45.4 | 42.7 | 40.4 | 43 | 48.5 | 52.5 | 52.3 | 45 | 48.3 | 44 | 48.7 | 51.9 | 48.8 | 49.5 | 51.5 | 48.9 | 45.4 | 42.4 | 45
M2 7 |  | 40.3 | 39.8 | 42.7 | 44.9 | 48.7 | 49.7 | 53 | 54.7 | 54.3 | 49.7 | 48.2 | 48.5 | 45 | 42.5 | 40.9 | 42.4 | 47.9 | 52.8 | 52.6 | 45.1 | 48.1 | 44.3 | 48.5 | 51.8 | 49.2 | 49.9 | 51.3 | 48.8 | 45.4 | 42.5 | 45
M2 8 |  | 38.9 | 41.1 | 42.4 | 43.4 | 49.7 | 51.1 | 53.8 | 54.3 | 53.4 | 51.4 | 48.6 | 47.4 | 46 | 41.6 | 40.3 | 42.5 | 47.8 | 52.6 | 52.7 | 45.1 | 48.1 | 44.1 | 48.9 | 51.6 | 48.6 | 49.8 | 51.7 | 48.7 | 45.1 | 42.3 | 44.9
M2 9 |  | 40.7 | 44.4 | 40.8 | 45 | 47.7 | 50.4 | 52.8 | 53.2 | 53.7 | 49.6 | 47.3 | 48.3 | 46.7 | 43 | 40.7 | 42.9 | 48.1 | 52.5 | 52 | 45.5 | 48.3 | 44.3 | 48.8 | 51.6 | 49 | 49.4 | 51.5 | 48.9 | 45.3 | 42.2 | 45
M2 10 |  | 35.2 | 43.9 | 41.1 | 44.4 | 51 | 50.3 | 53.5 | 53.4 | 52.4 | 49.2 | 48.7 | 47.8 | 45.4 | 42.4 | 40.5 | 43.2 | 47.7 | 52.4 | 52.9 | 45.2 | 48.2 | 44.4 | 49.1 | 51.8 | 48.7 | 49.8 | 51.4 | 48.9 | 45.1 | 42.3 | 45
M3 1 |  | 40.9 | 39.1 | 40.7 | 44.5 | 51.2 | 51.9 | 53.9 | 53.5 | 53 | 51 | 48.4 | 47.7 | 45.9 | 42 | 40.7 | 42.5 | 48.5 | 51.9 | 52.5 | 44.8 | 48.3 | 45.6 | 49.8 | 51.8 | 49.8 | 51.3 | 51.1 | 49.8 | 46.2 | 42.7 | 43.9
M3 2 |  | 39.9 | 39.4 | 42.6 | 45.8 | 50.1 | 50.9 | 50.8 | 53.4 | 53.1 | 50.9 | 48.6 | 48.9 | 46 | 42 | 40.1 | 42.2 | 48.7 | 52.7 | 52.1 | 44.6 | 48.2 | 45.3 | 49.8 | 51.9 | 49.9 | 51.1 | 50.9 | 49.7 | 46.3 | 42.4 | 43.7
M3 3 |  | 40.6 | 41.9 | 40.2 | 41.5 | 51 | 52 | 53.1 | 52.8 | 53 | 50.3 | 49.2 | 47.9 | 45 | 41.9 | 40.3 | 42.8 | 48.1 | 52.8 | 52.6 | 45.4 | 48.2 | 45.5 | 49.9 | 51.6 | 49.9 | 51.4 | 51.2 | 49.5 | 46.2 | 42.4 | 43.9
M3 4 |  | 41.8 | 41.6 | 41.1 | 45.5 | 49 | 52.4 | 52.1 | 52.6 | 52.1 | 50.1 | 49.5 | 47.3 | 45.9 | 42.1 | 41.1 | 42.7 | 48.3 | 52.6 | 52.5 | 44.3 | 48 | 45 | 49.8 | 51.7 | 49.7 | 51.1 | 51.4 | 49.7 | 46.1 | 42.3 | 43.8
M3 5 |  | 40.9 | 40.5 | 41.7 | 44.9 | 51.4 | 52.1 | 52.4 | 52.9 | 53.5 | 50.4 | 48.8 | 48.1 | 44.5 | 42.7 | 41.1 | 42.7 | 48.7 | 52.2 | 52.1 | 44.7 | 48.1 | 45.2 | 49.8 | 51.9 | 49.6 | 51.3 | 51.2 | 49.8 | 46.2 | 42.3 | 44.1
M3 6 |  | 39.8 | 39.2 | 43 | 44.8 | 50.1 | 53.4 | 53.9 | 53.4 | 54.1 | 50.3 | 47.7 | 48.9 | 45.3 | 42.5 | 40.7 | 43.3 | 48.7 | 52.4 | 52.1 | 44.6 | 48.3 | 45 | 49.5 | 51.8 | 49.5 | 51.2 | 51.2 | 49.9 | 46.3 | 42.5 | 44
M3 7 |  | 36.6 | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 49.2 | 50.8 | 53.5 | 54.2 | 54 | 49.7 | 49.5 | 47.7 | 44.9 | 42.3 | 40.8 | 42.9 | 48.3 | 52.8 | 52.2 | 44.5 | 47.9 | 45 | 49.7 | 51.9 | 49.9 | 51.1 | 51.1 | 49.8 | 46.3 | 42.5 | 44.2
M3 8 |  | 41.9 | 42 | 42.2 | 42.7 | 49.4 | 51.6 | 53.8 | 53.9 | 53.1 | 51.3 | 48.8 | 47.8 | 45 | 41.3 | 40.5 | 42.5 | 48 | 52.7 | 52.3 | 44.6 | 48.3 | 45 | 49.7 | 51.3 | 49.5 | 51.4 | 51.4 | 49.7 | 46.2 | 42.4 | 43.9
M3 9 |  | 41.4 | 44.9 | 40 | 46 | 47.9 | 51.9 | 52.8 | 54.1 | 53.5 | 49.7 | 47.8 | 48.2 | 46.2 | 43.2 | 40.7 | 43.3 | 48.3 | 52.7 | 51.9 | 45.3 | 48.2 | 45.1 | 49.5 | 51.6 | 49.7 | 50.9 | 51.1 | 49.8 | 46.2 | 42.2 | 44
M3 10 |  | 41 | 47.2 | 41.7 | 44.7 | 52.5 | 49.6 | 53.8 | 53.7 | 52.3 | 48.3 | 49.2 | 47.3 | 45.4 | 42.2 | 40.9 | 43.6 | 48 | 52.4 | 52.7 | 44.7 | 48.1 | 45.1 | 50 | 51.9 | 49.4 | 51.3 | 51.2 | 49.8 | 46.1 | 42.4 | 43.9
M4 1 |  | 33.1 | 39.1 | 38.8 | 46.1 | 50.7 | 52.9 | 53.4 | 54.1 | 54 | 49.1 | 46.7 | 47.5 | 45.6 | 41.8 | 40.1 | 42.6 | 48.1 | 51.9 | 52.3 | 44.3 | 48.1 | 45.2 | 49.1 | 51 | 48.8 | 50 | 50.6 | 49.3 | 45.9 | 42.7 | 43.8
M4 2 |  | 40 | 39.9 | 38.5 | 44.5 | 51.1 | 50.6 | 52.1 | 52.8 | 52.6 | 50.3 | 48 | 47.6 | 45.7 | 41.6 | 40.1 | 41.7 | 48.1 | 52.4 | 51.8 | 44.6 | 47.6 | 45.3 | 49.3 | 51.1 | 48.8 | 50 | 50.4 | 49.3 | 45.8 | 42.7 | 43.6
M4 3 |  | 40 | 39.7 | 40.1 | 43.6 | 49.3 | 51.9 | 52.2 | 51 | 52.5 | 50.8 | 48.5 | 47.7 | 44.6 | 41.7 | 39.2 | 42.2 | 48 | 52.7 | 52.1 | 44.4 | 48.2 | 45 | 49.3 | 51.1 | 49.1 | 50 | 50.7 | 49 | 46.1 | 42.6 | 43.7
M4 4 |  | 41.5 | 39.9 | 40.7 | 41.2 | 50.2 | 52 | 51.1 | 51.8 | 50.3 | 50.5 | 48.9 | 47.4 | 46.6 | 41.9 | 41.1 | 42.5 | 48 | 51.9 | 51.9 | 44.3 | 47.9 | 44.9 | 49.4 | 50.7 | 48.8 | 50.1 | 50.8 | 49 | 45.9 | 42.5 | 43.7
M4 5 |  | 39.9 | 39.2 | 41 | 44.8 | 51.3 | 51.3 | 52.9 | 53.3 | 52 | 50.3 | 49 | 46.3 | 44.1 | 41.9 | 39.8 | 42.5 | 48.2 | 52.3 | 51.9 | 44.2 | 47.6 | 44.7 | 49.3 | 51.2 | 48.7 | 50 | 50.5 | 49.4 | 46 | 42.4 | 44
M4 6 |  | 39.2 | 39.1 | 41.7 | 45.4 | 49.6 | 52.5 | 53.2 | 52.6 | 53.7 | 50.5 | 47.6 | 48.4 | 44.2 | 42.3 | 40.9 | 42.4 | 48.5 | 52.1 | 51.8 | 43.5 | 48.2 | 44.7 | 49.3 | 51 | 48.6 | 50 | 50.8 | 49.3 | 45.9 | 42.5 | 43.9
M4 7 |  | 39.4 | 41.7 | 39.9 | 44.5 | 49.7 | 51 | 52.9 | 53.9 | 53.6 | 49.6 | 47.9 | 47.8 | 44.5 | 41.6 | 40.6 | 43 | 48.2 | 52.2 | 51.5 | 44.4 | 47.8 | 44.9 | 48.9 | 51.2 | 48.7 | 49.9 | 50.6 | 49.2 | 46 | 42.5 | 43.9
M4 8 |  | 37.6 | 42 | 39.9 | 42.9 | 46.4 | 49.6 | 51.8 | 53.9 | 54.8 | 51.2 | 47.6 | 46.8 | 44.6 | 41.5 | 40.1 | 42.4 | 48 | 52.5 | 51.8 | 44 | 48 | 44.7 | 49.3 | 50.7 | 48.9 | 50.2 | 50.7 | 49.1 | 46 | 42.7 | 43.9
M4 9 |  | 40 | 45.8 | 40.8 | 44.9 | 49.8 | 50.7 | 54 | 53.7 | 53 | 49.6 | 48.1 | 47.5 | 45.7 | 42.1 | 39.5 | 42.8 | 47.9 | 52.4 | 51.9 | 44.5 | 47.8 | 44.9 | 49.1 | 50.9 | 48.7 | 49.9 | 50.9 | 49.4 | 45.9 | 42.4 | 43.7
M4 10 |  | 38.7 | 42.8 | 38.3 | 42.1 | 49.9 | 49.5 | 53.1 | 54.4 | 52.3 | 49.4 | 48.3 | 47.7 | 45.6 | 41.9 | 41.2 | 42.5 | 47.7 | 52.4 | 52.1 | 44.4 | 48 | 44.7 | 49.2 | 50.9 | 48.7 | 49.8 | 50.6 | 49.2 | 45.9 | 42.5 | 43.9
5.6 PN ca. 60 dB(A) LA Terz-Werte 1s Intervall über 10s
Hz |  | 20 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000
XL2 1 |  | -12.2 | -7.2 | 0.2 | 11.2 | 23.5 | 24.2 | 31 | 34.6 | 36.9 | 37.5 | 37.8 | 40.6 | 38.1 | 36.9 | 38 | 41.1 | 47.6 | 52.3 | 51.9 | 45 | 49.1 | 47 | 51 | 50.3 | 49.5 | 49.8 | 46.9 | 44.7 | 41.9 | 38.9 | 36.7
XL2 2 |  | -13.4 | -11.2 | 1.3 | 6.4 | 19 | 26.1 | 30.9 | 35.4 | 37.9 | 36.8 | 38.4 | 40.7 | 38.9 | 36.8 | 38.5 | 41.3 | 47.6 | 52 | 52.1 | 44.6 | 49 | 46.6 | 51.1 | 50.5 | 49.4 | 49.7 | 47.1 | 44.7 | 41.9 | 39 | 36.6
XL2 3 |  | -11.2 | -5 | -2.4 | 11.1 | 18.4 | 25.4 | 29.9 | 34.2 | 37.1 | 37.3 | 37.9 | 40.4 | 38.9 | 35.9 | 37.8 | 41.4 | 47.8 | 52.2 | 52.4 | 45.2 | 49 | 46.8 | 51.1 | 50.6 | 49.4 | 49.9 | 47.2 | 44.6 | 41.9 | 39.1 | 36.6
XL2 4 |  | -10 | -8.7 | 1.8 | 9.9 | 20.5 | 26.5 | 31 | 33.8 | 38.5 | 37.3 | 37.7 | 40.7 | 38.4 | 37.3 | 38.6 | 40.7 | 47.2 | 52.6 | 52.4 | 45.1 | 48.7 | 46.6 | 51.1 | 50.5 | 49.4 | 49.8 | 47.2 | 44.8 | 41.9 | 39 | 36.6
XL2 5 |  | -13.8 | -9.1 | -2.8 | 8 | 20.7 | 24 | 30.4 | 34 | 37.1 | 36.5 | 38 | 39.2 | 38 | 37.3 | 38 | 41.3 | 47.3 | 52.1 | 52 | 45.6 | 49.3 | 46.9 | 50.8 | 50.7 | 49.7 | 49.9 | 47.1 | 44.8 | 42 | 39 | 36.6
XL2 6 |  | -11.6 | -4.8 | 1.8 | 9.1 | 21.3 | 27.3 | 31.4 | 32.7 | 37.2 | 37.4 | 36.9 | 38.9 | 39.3 | 37 | 37.4 | 41.1 | 48 | 52.4 | 52.4 | 44.1 | 49.1 | 46.9 | 51.1 | 50.6 | 49.5 | 49.8 | 47.1 | 45.1 | 42 | 39.1 | 36.6
XL2 7 |  | -11.8 | -8.9 | -1.8 | 7.6 | 21.1 | 24.4 | 29.3 | 35 | 36.7 | 37.4 | 38.6 | 39.4 | 38.4 | 37.2 | 38.1 | 41 | 47.8 | 52.6 | 52.1 | 44.5 | 48.8 | 46.9 | 51.2 | 50.3 | 49.3 | 49.8 | 47.1 | 44.9 | 41.9 | 39 | 36.7
XL2 8 |  | -11.3 | -6.5 | 1.6 | 8.6 | 19.5 | 26.6 | 32.9 | 33.8 | 36.5 | 35.4 | 38.2 | 38.4 | 37.9 | 37.5 | 38.2 | 41 | 47.7 | 52 | 52.2 | 44.9 | 49.1 | 46.8 | 50.9 | 50.7 | 49.7 | 49.7 | 47.3 | 44.7 | 42 | 38.8 | 36.6
XL2 9 |  | -14.5 | -7.2 | 0.2 | 12.3 | 22.2 | 24.3 | 29.6 | 34.5 | 37.7 | 36.3 | 36.5 | 39.5 | 37.9 | 37 | 37.8 | 40.8 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 44.8 | 49.1 | 46.8 | 51.2 | 50.5 | 49.6 | 49.8 | 47.1 | 44.9 | 41.8 | 39 | 36.6
XL2 10 |  | -10.9 | -11.5 | -1 | 9.7 | 22.9 | 25.9 | 30.7 | 33.9 | 37.6 | 37.7 | 37.4 | 40.1 | 38.3 | 36.5 | 38.3 | 40.5 | 47.7 | 52.4 | 51.9 | 44.8 | 48.8 | 46.9 | 51 | 50.7 | 49.6 | 49.8 | 47.2 | 44.8 | 42 | 38.9 | 36.7
M1 1 |  | -11.6 | -2.9 | 0.7 | 10.7 | 21 | 25.3 | 30.4 | 34.4 | 36.2 | 36.8 | 37.4 | 38.9 | 39.5 | 37.8 | 36.7 | 39.7 | 47.1 | 52.4 | 52.9 | 46.3 | 48.9 | 45.9 | 50 | 53 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 46 | 40.7 | 36.5 | 35.3
M1 2 |  | -11 | -3.1 | 2.3 | 9.6 | 19.6 | 25.1 | 29.6 | 32.6 | 36.6 | 37.5 | 38 | 39.7 | 38.4 | 37.3 | 36.6 | 40.2 | 47.5 | 52.8 | 53.1 | 46.3 | 49.2 | 45.4 | 49.8 | 53.1 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 45.6 | 40.9 | 36.6 | 35.2
M1 3 |  | -8.4 | -5.1 | 2.1 | 8 | 21.1 | 26.5 | 29.1 | 32.8 | 35 | 36.5 | 38.7 | 38.9 | 40.2 | 37.3 | 37.8 | 40.7 | 47.2 | 52 | 52.9 | 46.5 | 49.2 | 45.5 | 50 | 52.4 | 49.2 | 49.3 | 49.5 | 45.6 | 40.7 | 36.5 | 35.1
M1 4 |  | -10.8 | -3.2 | 0.7 | 11.8 | 21.8 | 25.5 | 30.5 | 34.4 | 36.4 | 36.7 | 38.6 | 38.1 | 38.2 | 37.4 | 37.2 | 40.2 | 47.3 | 52.6 | 53 | 46.1 | 48.8 | 45.1 | 50 | 53 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 45.8 | 40.7 | 36.5 | 35.3
M1 5 |  | -9.3 | -6.1 | 2.1 | 9.8 | 20.7 | 26 | 31.1 | 32.9 | 37.2 | 36.6 | 37.4 | 40 | 37.7 | 38 | 37.9 | 40.6 | 47.8 | 52.3 | 52.9 | 45.2 | 49.3 | 45.2 | 49.9 | 52.8 | 48.9 | 49.3 | 49.6 | 45.8 | 40.8 | 36.6 | 35.3
M1 6 |  | -11.9 | -1.3 | 3.3 | 10.5 | 20.5 | 25.5 | 30.4 | 34.7 | 37.7 | 36.1 | 37.1 | 39.8 | 38.1 | 37.5 | 37.3 | 41.1 | 47.3 | 52 | 52.6 | 46.3 | 49.1 | 45.2 | 49.3 | 53.2 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 45.8 | 40.8 | 36.6 | 35.3
M1 7 |  | -10.7 | -2.8 | 1.7 | 9.4 | 17.1 | 24 | 30.6 | 34.3 | 38.8 | 37.3 | 37.4 | 38.3 | 38.5 | 37.6 | 37.2 | 40.5 | 46.9 | 52.8 | 52.9 | 45.7 | 49.1 | 45.3 | 49.9 | 52.6 | 49.2 | 49.2 | 49.5 | 45.6 | 40.8 | 36.6 | 35.3
M1 8 |  | -12.2 | -0.6 | 1.6 | 10.3 | 20.5 | 25.5 | 31.5 | 34.4 | 37.1 | 36.4 | 37.8 | 39.1 | 39.2 | 37.5 | 36.5 | 40.9 | 47 | 52.6 | 52.9 | 46.4 | 49 | 45.2 | 49.6 | 52.6 | 49 | 49.2 | 49.7 | 45.8 | 40.7 | 36.5 | 35.1
M1 9 |  | -9.6 | 1 | 1.6 | 8.8 | 19.9 | 24.9 | 30.7 | 35 | 36.7 | 36.2 | 37.9 | 39.3 | 39.2 | 37.9 | 38.1 | 40.6 | 46.9 | 52.4 | 52.9 | 46.2 | 49.3 | 45.1 | 49.8 | 52.8 | 49.2 | 49 | 49.4 | 45.7 | 40.6 | 36.5 | 35.3
M1 10 |  | -9.4 | -1.2 | 1.3 | 10.6 | 21.2 | 25.2 | 31 | 32.5 | 37.9 | 35.9 | 36.7 | 38.7 | 38.9 | 38.2 | 37.5 | 40.9 | 47.3 | 52.1 | 53.3 | 45.9 | 49 | 45.2 | 50.3 | 52.9 | 48.8 | 49.4 | 49.5 | 45.8 | 40.8 | 36.5 | 35.2
M2 1 |  | -7.4 | -2.5 | 1.6 | 9.9 | 19.7 | 25.1 | 30.7 | 34.2 | 36.7 | 36.6 | 37.1 | 39.4 | 39.5 | 37.6 | 37.3 | 40.5 | 47.4 | 52 | 53.2 | 46.2 | 49.4 | 46 | 50.3 | 52.7 | 49.6 | 49.7 | 50.6 | 46.4 | 40.9 | 36.1 | 35.4
M2 2 |  | -8.6 | -6.7 | 3.5 | 11.5 | 21.4 | 25.3 | 29.5 | 33 | 36.6 | 37.4 | 37.7 | 39.7 | 39.4 | 37.6 | 36.8 | 40.2 | 47.9 | 52.8 | 52.8 | 46.2 | 49.5 | 45.8 | 49.9 | 52.8 | 49.7 | 49.5 | 50.2 | 46.4 | 41 | 35.9 | 35.3
M2 3 |  | -11 | -0.3 | 0.5 | 5.6 | 21.8 | 24.6 | 29.9 | 32.3 | 36.1 | 36.5 | 38.3 | 39 | 39.6 | 37.2 | 36.9 | 40.4 | 47.5 | 52.8 | 53 | 46.6 | 49.3 | 45.8 | 50.1 | 52.5 | 49.7 | 49.8 | 50.6 | 46.2 | 41.1 | 36.1 | 35.3
M2 4 |  | -9.5 | -4.4 | 1.4 | 10.2 | 19.2 | 25.9 | 31.6 | 34.1 | 36 | 36.5 | 39 | 38.3 | 38.6 | 37.5 | 37.9 | 40.6 | 47.4 | 52.4 | 53.4 | 45.6 | 49.2 | 45.5 | 50.2 | 52.6 | 49.5 | 49.3 | 50.7 | 46.4 | 40.8 | 36.2 | 35.3
M2 5 |  | -11.9 | -3 | 3.3 | 11 | 21.9 | 26.4 | 29.7 | 33.7 | 36.9 | 37 | 37.5 | 39.8 | 37.4 | 38.1 | 37.9 | 40.5 | 47.7 | 52.5 | 52.8 | 46.1 | 49.4 | 45.7 | 49.9 | 52.8 | 49.4 | 49.6 | 50.6 | 46.6 | 40.7 | 36 | 35.3
M2 6 |  | -11.9 | -3.5 | 1 | 7.8 | 21.3 | 26.6 | 31.2 | 33.8 | 38.6 | 37.2 | 37.3 | 38.9 | 38.6 | 37.8 | 37.2 | 41.2 | 47.9 | 52.6 | 52.9 | 45.9 | 49.5 | 45.3 | 49.9 | 52.9 | 49.3 | 49.3 | 50.6 | 46.5 | 41 | 36.1 | 35.4
M2 7 |  | -9.5 | -3.9 | 3.2 | 11.2 | 18.9 | 23.6 | 30.8 | 35.4 | 38.1 | 36 | 37.4 | 39.9 | 38.3 | 37.7 | 37.7 | 40.7 | 47.2 | 52.8 | 53.1 | 46 | 49.3 | 45.6 | 49.7 | 52.8 | 49.8 | 49.7 | 50.4 | 46.4 | 41.1 | 36.2 | 35.4
M2 8 |  | -10.8 | -2.7 | 3 | 8.7 | 19.7 | 25.2 | 31.3 | 35 | 37.4 | 37.7 | 37.9 | 38.7 | 39.2 | 36.7 | 37.2 | 40.8 | 47.1 | 52.6 | 53.2 | 46 | 49.4 | 45.4 | 50 | 52.6 | 49.2 | 49.7 | 50.8 | 46.3 | 40.8 | 36.1 | 35.4
M2 9 |  | -9.2 | 0.4 | 1.8 | 11.1 | 17.9 | 24.9 | 30.9 | 34.3 | 37.7 | 35.9 | 36.5 | 39.6 | 39.9 | 38.2 | 37.6 | 41.1 | 47.4 | 52.5 | 52.5 | 46.4 | 49.5 | 45.5 | 50 | 52.6 | 49.6 | 49.3 | 50.6 | 46.4 | 40.9 | 36 | 35.4
M2 10 |  | -15.5 | -0.8 | 2 | 10.9 | 21.1 | 24.2 | 31.3 | 33.9 | 36.4 | 35.6 | 38 | 39.2 | 38.7 | 37.6 | 37.3 | 41.4 | 47 | 52.5 | 53.4 | 46.1 | 49.4 | 45.6 | 50.2 | 52.8 | 49.3 | 49.6 | 50.5 | 46.5 | 40.7 | 36 | 35.4
M3 1 |  | -9.4 | -5 | 1 | 10.6 | 21.5 | 25.8 | 31.4 | 34.7 | 36.9 | 37.1 | 37.7 | 39 | 39.2 | 37.1 | 37.7 | 40.7 | 47.8 | 51.9 | 53 | 45.7 | 49.5 | 46.9 | 51 | 52.8 | 50.3 | 51.2 | 50.2 | 47.5 | 41.9 | 36.5 | 34.2
M3 2 |  | -10.1 | -4.6 | 3.6 | 11.6 | 20.3 | 24.7 | 28.6 | 34.4 | 37.1 | 37.3 | 37.8 | 40.2 | 39.3 | 37.2 | 37.1 | 40.4 | 48 | 52.7 | 52.6 | 45.6 | 49.4 | 46.6 | 51 | 52.9 | 50.4 | 51 | 49.9 | 47.4 | 42.1 | 36.3 | 34.1
M3 3 |  | -10 | -1.3 | 0.1 | 7.2 | 20.9 | 25.5 | 31 | 33.5 | 36.7 | 36.6 | 38.3 | 39.3 | 38.3 | 37.1 | 37.2 | 41 | 47.4 | 52.8 | 53.1 | 46.3 | 49.4 | 46.7 | 51 | 52.6 | 50.4 | 51.3 | 50.2 | 47.2 | 42 | 36.3 | 34.2
M3 4 |  | -8.2 | -2.2 | 1.5 | 11.2 | 19.3 | 25.9 | 30.1 | 33.5 | 36.2 | 36.4 | 38.9 | 38.6 | 39.2 | 37.2 | 38 | 41 | 47.6 | 52.6 | 53.1 | 45.2 | 49.2 | 46.3 | 51 | 52.7 | 50.2 | 51 | 50.4 | 47.4 | 41.9 | 36.1 | 34.2
M3 5 |  | -10.1 | -3.3 | 2.5 | 10.3 | 22 | 26.4 | 29.9 | 33.9 | 37.1 | 36.7 | 38 | 39.5 | 37.8 | 37.8 | 38 | 40.9 | 48 | 52.2 | 52.6 | 45.6 | 49.3 | 46.4 | 50.9 | 52.9 | 50.1 | 51.1 | 50.2 | 47.5 | 41.9 | 36.1 | 34.5
M3 6 |  | -10.2 | -4.8 | 3.8 | 10.6 | 20.6 | 26.8 | 31.6 | 34.3 | 38.1 | 36.5 | 36.9 | 40.2 | 38.5 | 37.5 | 37.6 | 41.5 | 48 | 52.4 | 52.7 | 45.5 | 49.5 | 46.2 | 50.6 | 52.8 | 50 | 51 | 50.3 | 47.5 | 42 | 36.3 | 34.3
M3 7 |  | -12 | -3.5 | 1.8 | 9.1 | 20.1 | 24.7 | 31.4 | 34.8 | 37.9 | 36 | 38.6 | 39.1 | 38.2 | 37.5 | 37.7 | 41.2 | 47.6 | 52.8 | 52.8 | 45.4 | 49.1 | 46.3 | 50.9 | 52.9 | 50.4 | 51 | 50.1 | 47.5 | 42 | 36.3 | 34.5
M3 8 |  | -8.3 | -1.8 | 2.8 | 8.4 | 19.5 | 25.9 | 31.4 | 34.8 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 39.1 | 38.4 | 36.4 | 37.5 | 40.7 | 47.3 | 52.8 | 52.9 | 45.6 | 49.5 | 46.3 | 50.8 | 52.3 | 50 | 51.2 | 50.5 | 47.4 | 42 | 36.3 | 34.2
M3 9 |  | -9.5 | 0 | 1 | 11.9 | 18 | 26.2 | 30.7 | 34.9 | 37.4 | 36 | 37.1 | 39.4 | 39.5 | 38.4 | 37.6 | 41.5 | 47.6 | 52.7 | 52.5 | 46.2 | 49.4 | 46.3 | 50.7 | 52.6 | 50.2 | 50.7 | 50.2 | 47.4 | 42 | 36.1 | 34.3
M3 10 |  | -9.5 | 2.1 | 2.4 | 10.8 | 22.5 | 23.1 | 31.6 | 34 | 36.3 | 34.9 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 37.4 | 37.7 | 41.8 | 47.3 | 52.5 | 53.2 | 45.6 | 49.4 | 46.3 | 51.2 | 52.9 | 49.9 | 51.1 | 50.3 | 47.5 | 41.9 | 36.2 | 34.3
M4 1 |  | -18 | -4.8 | -0.7 | 12.4 | 20.8 | 27 | 30.9 | 35.1 | 37.9 | 35.4 | 36.1 | 38.7 | 38.9 | 36.9 | 37 | 40.9 | 47.4 | 52 | 52.8 | 45.2 | 49.3 | 46.5 | 50.3 | 52 | 49.4 | 49.9 | 49.7 | 47 | 41.7 | 36.6 | 34.2
M4 2 |  | -11.6 | -3.9 | -0.5 | 10.5 | 21.2 | 24.7 | 29.8 | 33.8 | 36.5 | 36.4 | 37.2 | 38.9 | 38.9 | 36.8 | 37.1 | 39.8 | 47.4 | 52.4 | 52.4 | 45.5 | 48.8 | 46.5 | 50.5 | 52.1 | 49.3 | 49.8 | 49.4 | 46.9 | 41.6 | 36.5 | 34
M4 3 |  | -10.4 | -4.3 | 0.9 | 9.6 | 19.3 | 25.4 | 30.1 | 32 | 36.3 | 37 | 37.7 | 39 | 38 | 36.9 | 36.1 | 40.4 | 47.3 | 52.7 | 52.7 | 45.3 | 49.4 | 46.3 | 50.5 | 52.1 | 49.6 | 49.9 | 49.7 | 46.7 | 41.9 | 36.5 | 34.1
M4 4 |  | -8 | -3.5 | 1.1 | 7.2 | 20.7 | 25.4 | 28.8 | 32.7 | 34 | 36.8 | 38 | 38.7 | 39.9 | 37 | 38 | 40.7 | 47.3 | 51.9 | 52.5 | 45.2 | 49.1 | 46.2 | 50.5 | 51.7 | 49.3 | 50 | 49.8 | 46.6 | 41.7 | 36.3 | 34.1
M4 5 |  | -9.9 | -4.3 | 1.5 | 10.4 | 21.7 | 25.5 | 30.9 | 34.2 | 35.8 | 36.6 | 38.4 | 37.8 | 37.4 | 37 | 36.7 | 40.7 | 47.5 | 52.3 | 52.5 | 45.1 | 48.8 | 46 | 50.5 | 52.2 | 49.2 | 49.8 | 49.5 | 47 | 41.8 | 36.2 | 34.4
M4 6 |  | -11.4 | -4.7 | 2.8 | 10.7 | 20.3 | 26.2 | 30.9 | 33.6 | 37.5 | 36.6 | 36.9 | 39.7 | 37.4 | 37.4 | 37.8 | 40.6 | 47.8 | 52.1 | 52.4 | 44.4 | 49.4 | 45.9 | 50.5 | 52 | 49.1 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 41.6 | 36.4 | 34.2
M4 7 |  | -10.2 | -2.2 | -0.1 | 10.9 | 20 | 24.5 | 30.7 | 34.5 | 37.6 | 35.9 | 37.1 | 39.2 | 37.7 | 36.7 | 37.4 | 41.3 | 47.5 | 52.2 | 52.1 | 45.3 | 49 | 46.2 | 50 | 52.2 | 49.2 | 49.8 | 49.6 | 46.9 | 41.8 | 36.4 | 34.3
M4 8 |  | -10.9 | -1.5 | 0.8 | 8.8 | 16.6 | 23.9 | 29.8 | 34.9 | 38.5 | 37.5 | 36.9 | 38.1 | 38 | 36.7 | 37 | 40.7 | 47.2 | 52.6 | 52.4 | 45 | 49.2 | 45.9 | 50.4 | 51.7 | 49.4 | 50 | 49.7 | 46.8 | 41.8 | 36.5 | 34.3
M4 9 |  | -11 | 1.8 | 1.6 | 10.7 | 20 | 24.9 | 31.7 | 34.4 | 37.2 | 35.9 | 37.4 | 38.8 | 38.9 | 37.2 | 36.4 | 41.1 | 47.2 | 52.4 | 52.4 | 45.4 | 49 | 46.1 | 50.3 | 51.9 | 49.2 | 49.8 | 50 | 47 | 41.7 | 36.2 | 34.2
M4 10 |  | -12.1 | -1.9 | -0.6 | 8.3 | 20 | 23.6 | 30.8 | 35.2 | 36.2 | 35.8 | 37.6 | 39 | 38.8 | 37.1 | 38 | 40.7 | 47 | 52.5 | 52.6 | 45.3 | 49.3 | 45.9 | 50.4 | 51.9 | 49.2 | 49.6 | 49.6 | 46.8 | 41.6 | 36.3 | 34.3

## Chirp
6.1. Chirp LZ 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 68.3 | 71.4 | 71 | 71.3 | 72.2 | 72 | 72.1 | 72.1 | 71.5 | 66.5 | 67 | 68.3 | 67.2 | 65.3 | 63 | 61.7 | 59.3 | 60.7 | 62 | 63.4 | 66.3 | 69.5 | 71.4 | 71.1 | 68 | 61.9 | 63.6 | 67.5 | 64.9 | 65 | 68.5 | 70.3 | 64.3 | 65 | 69.9 | 67.7 | 66.5 | 59.7 | 50.6 | 48.3 | 48.3 | 49.4 | 49.5 | 50.2 | 48.6 | 49.3 | 49 | 51.4 | 49.7 | 50.9 | 49.7 | 49 | 49.2 | 51 | 48.4 | 49.5 | 49.1 | 50.2 | 48.7 | 51
M1 | 68.5 | 70.7 | 70.2 | 71.3 | 71.9 | 71.6 | 71.3 | 71.4 | 70.3 | 65.1 | 67.3 | 67.9 | 66.4 | 65.1 | 62.9 | 61.3 | 59 | 60.7 | 59.8 | 63.8 | 66.6 | 69.9 | 72 | 71.3 | 67.9 | 61.6 | 64.4 | 67.5 | 62.4 | 62.8 | 69 | 72.1 | 68.8 | 64.4 | 66.7 | 69 | 69.9 | 49.7 | 48.6 | 47.9 | 48.5 | 47.7 | 49.2 | 49.7 | 49.7 | 47.9 | 49.1 | 49.8 | 49.5 | 49.6 | 50.4 | 47.3 | 50.2 | 49 | 49.9 | 49.3 | 50 | 48.9 | 48.2 | 50.2
M2 | 69.5 | 70.8 | 70.3 | 71.7 | 71.9 | 71.8 | 71.4 | 71.5 | 69.5 | 65.4 | 67.7 | 67.8 | 66 | 64.8 | 62.6 | 60.5 | 59.1 | 60.8 | 60.4 | 64.9 | 68 | 70.6 | 72.2 | 70.9 | 67 | 59.1 | 66.5 | 66.6 | 62.8 | 64.1 | 71 | 70.4 | 69.8 | 65.3 | 67.5 | 70.9 | 68.5 | 49.5 | 49.8 | 49.3 | 49.8 | 49.2 | 49.4 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 48.8 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 48.4 | 48.9 | 49.4 | 49.8 | 47.7 | 48.2 | 49.5 | 50.6 | 50 | 48.8
M3 | 68.2 | 70.9 | 70.5 | 71.2 | 72.1 | 71.8 | 71.6 | 71.6 | 70.8 | 65.6 | 67.3 | 68 | 66.7 | 65.2 | 63 | 61.5 | 59 | 60.7 | 60.8 | 63.8 | 66.5 | 70 | 72 | 71.4 | 68 | 62.4 | 64.3 | 67.6 | 63.9 | 63.9 | 69.3 | 72.5 | 68.2 | 66 | 70 | 70.6 | 70.7 | 49.9 | 49.6 | 49.9 | 49 | 48.6 | 49.7 | 48 | 49.4 | 50.1 | 49 | 48.9 | 49.8 | 50.1 | 50.2 | 50 | 50.2 | 49.8 | 49.6 | 49.1 | 49 | 49.1 | 49.8 | 50.7
M4 | 68.9 | 70.7 | 70.1 | 71.3 | 71.7 | 71.5 | 71.2 | 71.2 | 69.7 | 64.8 | 67.2 | 67.6 | 65.9 | 64.6 | 62.3 | 60.3 | 58.5 | 61 | 60 | 64.3 | 67.1 | 70.1 | 71.9 | 70.7 | 66.7 | 59.1 | 65.6 | 66.9 | 63.5 | 64.2 | 70.2 | 70.8 | 68.7 | 66.7 | 68.1 | 70.4 | 68.4 | 50 | 49.4 | 48.4 | 48.7 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 48.4 | 50 | 49 | 49.3 | 48.8 | 49.8 | 50 | 49.6 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 49.1 | 49 | 49.4 | 49.7 | 50.8
6.2. Chirp Lzeq über 60s XL2 und DNMS Mikros
LZeq
XL2 | 66.5
66.5
66.4
66.8
66.4
6.3. Chirp LA 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 36 | 41.8 | 44.4 | 46.6 | 49.9 | 51.8 | 53.8 | 55.6 | 57 | 54.4 | 54.9 | 58.1 | 58.7 | 57.8 | 56.9 | 56.3 | 54.8 | 56.7 | 57.6 | 60.4 | 65.1 | 68.7 | 70.9 | 71.7 | 69.6 | 63.9 | 62.9 | 68.4 | 66.5 | 66.2 | 68.9 | 71.8 | 65.1 | 64.8 | 70.6 | 67.6 | 65.3 | 61.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7
M1 | 36.8 | 42.4 | 45.1 | 47 | 50.4 | 52.2 | 53.8 | 55.2 | 56.9 | 55.1 | 54.4 | 57.7 | 58.6 | 58.1 | 57.7 | 56.9 | 55.4 | 55.8 | 57.1 | 58.8 | 64.2 | 68.1 | 70.9 | 72.1 | 70.9 | 66.6 | 60.8 | 68.1 | 66.5 | 63.9 | 66 | 73 | 70 | 69.5 | 66.4 | 68.3 | 69.9 | 61.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.8
M2 | 38.5 | 43.5 | 45.5 | 47.9 | 51 | 52.7 | 54.2 | 55.8 | 57.1 | 54 | 55.7 | 58.2 | 58.6 | 58.2 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 56.5 | 57.4 | 61.1 | 65 | 69 | 71.7 | 72.3 | 70.2 | 65 | 63.2 | 69 | 64.7 | 63.9 | 68.3 | 73.6 | 69.2 | 68.2 | 67.1 | 69.1 | 70.3 | 58.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6
M3 | 36.2 | 42.1 | 45.1 | 46.8 | 50.2 | 52.1 | 53.7 | 55.2 | 56.9 | 55.8 | 53.9 | 57.6 | 58.7 | 58.2 | 57.9 | 56.8 | 55.2 | 55.7 | 57.9 | 58.4 | 64.1 | 67.8 | 70.8 | 72.3 | 71 | 66.9 | 60.3 | 68 | 67.1 | 65.2 | 67 | 73.1 | 70.6 | 69.2 | 69.3 | 70.1 | 70.9 | 64.7 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.4
M4 | 37.6 | 42.8 | 45.2 | 47.2 | 50.5 | 52.2 | 53.8 | 55.2 | 56.7 | 54.3 | 54.8 | 57.6 | 58.3 | 57.7 | 57.1 | 56.2 | 54.6 | 56.2 | 57.2 | 59.9 | 64.5 | 68.4 | 71 | 71.9 | 70 | 64.8 | 62 | 68.3 | 65.8 | 64.8 | 68 | 73.2 | 68.6 | 68 | 69.1 | 70 | 68.9 | 61.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5
6.4. Chirp LAeq über 60s XL2 und DNMS Mikros
LZeq
XL2 | 63.2
M1 | 63.7
M2 | 63.2
M3 | 64.2
M4 | 63.7

## Umgebungslärm
7.1. Testsequenz Umgebungslärm LZ 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 69.7 | 75.5 | 76.6 | 76.6 | 76.4 | 68.4 | 67.3 | 70.1 | 71.8 | 57.5 | 75.4 | 79.8 | 79.5 | 79.2 | 76.8 | 67.4 | 66.8 | 66.6 | 70.6 | 70.9 | 70.9 | 71.1 | 68.1 | 67.9 | 67.7 | 70.9 | 51.4 | 73.9 | 79.3 | 86.2 | 68.3 | 71.1 | 69.7 | 75.8 | 76.5 | 76.7 | 76.1 | 65.7 | 51.4 | 49.2 | 49.5 | 50.1 | 49.6 | 47.7 | 49.1 | 48.8 | 48.6 | 49.8 | 54.8 | 49.7 | 51.9 | 50.4 | 50.9 | 48 | 49.7 | 49.2 | 50.3 | 50.3 | 48.5 | 48.3
M1 | 70.3 | 76 | 76 | 76.4 | 75.1 | 67 | 67.5 | 70 | 70.7 | 71 | 77.1 | 79.9 | 80 | 79.1 | 75.1 | 69.5 | 68.4 | 68.1 | 72.3 | 72.7 | 72.5 | 72.4 | 67.3 | 67.2 | 67.5 | 69.9 | 71.2 | 70.9 | 84.2 | 76.3 | 71.7 | 68.7 | 70.8 | 76 | 76 | 76.4 | 74.8 | 63.7 | 48.7 | 49.7 | 47.7 | 50 | 47.8 | 48.6 | 48.5 | 48.1 | 49.1 | 48.9 | 49 | 48.9 | 48.1 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 50 | 50.1 | 49.5 | 49.4 | 49 | 49.4
M2 | 72.6 | 76.4 | 76.1 | 76.4 | 73.1 | 67.2 | 68.3 | 70.4 | 70.2 | 71.1 | 79.1 | 80 | 79.8 | 79.4 | 71.4 | 69.7 | 68.4 | 70.9 | 72.9 | 73.5 | 73.3 | 71.9 | 67.7 | 67.8 | 67.6 | 70.2 | 71.1 | 71.5 | 84.7 | 71.4 | 71.2 | 69.7 | 73.1 | 76.5 | 76.1 | 76.4 | 72.6 | 61.2 | 48.1 | 49.6 | 49 | 49.3 | 48.9 | 48.1 | 49.7 | 49 | 49.7 | 49.1 | 50.8 | 49.5 | 49 | 48.2 | 48.3 | 49.5 | 49.9 | 49.1 | 48.9 | 48.5 | 49.4 | 50
M3 | 70.2 | 76.1 | 76.3 | 76.5 | 75.3 | 67.4 | 67.7 | 70.2 | 71.6 | 71.2 | 75.7 | 80.2 | 80 | 79.6 | 76.2 | 70 | 69.2 | 68.7 | 73.3 | 73.4 | 73.2 | 73.3 | 68.4 | 68.2 | 68.7 | 71 | 71.2 | 71.1 | 83.5 | 82.6 | 70.8 | 69.5 | 70 | 76.3 | 76.2 | 76.4 | 75.1 | 65.2 | 49.9 | 49.6 | 48.7 | 48.9 | 48.1 | 48 | 48.9 | 50 | 49 | 49.3 | 49.7 | 49.5 | 51.3 | 50.1 | 48.5 | 48.4 | 49.9 | 49.6 | 50 | 50 | 48.1 | 49.3
M4 | 71.5 | 76 | 75.8 | 76.2 | 74.1 | 67.1 | 67.6 | 70.2 | 70.3 | 70.9 | 77.8 | 79.8 | 79.7 | 78.9 | 73.4 | 69.1 | 68.4 | 69.5 | 72.9 | 72.8 | 72.9 | 71.8 | 68.3 | 68 | 67.6 | 70 | 70.9 | 71.3 | 85.5 | 72.6 | 70.9 | 68.6 | 71.7 | 76 | 75.8 | 76.2 | 73.8 | 62.8 | 49.7 | 50.6 | 48.9 | 49.9 | 49.5 | 49.8 | 48.8 | 50.5 | 50.1 | 48.5 | 49.4 | 49.4 | 49.7 | 50 | 48.8 | 49 | 48.8 | 49.3 | 49.7 | 48.7 | 49.5 | 50
7.2. Testsequenz Umgebungslärm LZeq über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LZeq |  | korrigierter | LZeq | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 73.7 |  | XL2 | 73.7
M1 | 74.1 |  | M1 | 73.1
M2 | 73.9 |  | M2 | 73.2
M3 | 74.8 |  | M3 | 73.6
M4 | 74.4 |  | M4 | 73.2
7.3. Testsequenz Umgebungslärm LZ 100Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 47.8 | 56.7 | 59.8 | 58.9 | 59.9 | 55.6 | 50.8 | 51.6 | 51.8 | 16.5 | 17.7 | 38.5 | 38.7 | 39.5 | 42 | 38.8 | 40.6 | 39.6 | 40.5 | 42.1 | 44.2 | 42.7 | 39.5 | 38.3 | 38.7 | 43.6 | 20 | 19.3 | 47.6 | 45.3 | 45.6 | 55.2 | 47.8 | 57 | 59.8 | 59.1 | 59.6 | 55.5 | 43.1 | 17.4 | 19.3 | 13.6 | 13.3 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 12 | 12.5 | 13.9 | 10.3 | 11.9 | 12.6 | 12.2 | 15.4 | 13.2 | 14.1 | 11.9 | 12.6 | 13.8 | 12.1
M1 | 48.1 | 56.3 | 57.7 | 57.7 | 57.4 | 50.7 | 49.2 | 51.6 | 48 | 35.6 | 35.9 | 40.2 | 40.9 | 41.4 | 42.6 | 37.2 | 38.2 | 37 | 40.2 | 42 | 43.3 | 40.6 | 36.7 | 36.8 | 37.4 | 44.2 | 36.1 | 35.9 | 48.7 | 45.8 | 45.5 | 55.7 | 46.4 | 56.3 | 57.2 | 58.3 | 57.3 | 50.3 | 35 | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 35.7 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 35.1 | 35.3 | 35 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 35.6
M2 | 48 | 57.6 | 57 | 58.4 | 56.5 | 48.6 | 49.9 | 52 | 45.3 | 36.5 | 38.9 | 39.6 | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 39.3 | 38.4 | 37.1 | 41.1 | 44.6 | 42.6 | 39.6 | 38.1 | 37.8 | 38.5 | 42.9 | 36.6 | 43.4 | 48.1 | 45.9 | 51.8 | 52.3 | 47.9 | 57.7 | 57 | 58.9 | 56.6 | 47.2 | 36.3 | 37.1 | 36.7 | 36.4 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.9 | 36.4 | 36.6 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.9
M3 | 49.4 | 54.7 | 57.8 | 58.1 | 57.4 | 54.9 | 49.2 | 52.3 | 51.1 | 38.2 | 38.4 | 40.8 | 41.1 | 43.8 | 43.5 | 39.4 | 39.5 | 38.8 | 41.8 | 44 | 43.7 | 42.2 | 38.8 | 38.5 | 39.7 | 44.2 | 38.3 | 38.1 | 47.4 | 46.1 | 46.2 | 55.5 | 48.9 | 56.3 | 57.7 | 58.1 | 57.3 | 54.6 | 40.8 | 38.3 | 38.7 | 38.1 | 38 | 38.1 | 38.6 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 37.9 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38 | 38.2
M4 | 47.1 | 56.2 | 57.1 | 58.2 | 57.3 | 51 | 49.9 | 51.8 | 48.3 | 39.1 | 39.5 | 41.5 | 42.2 | 43.2 | 43.6 | 40.1 | 40.6 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 43.3 | 41.9 | 39.5 | 39.8 | 40.4 | 43.3 | 39.2 | 39.3 | 48 | 45.6 | 46 | 55.4 | 46.7 | 57.8 | 57.1 | 58.5 | 55.8 | 50.6 | 39.2 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 39 | 39.2 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 39.8 | 39.1 | 39 | 39.5 | 39.1 | 39.1 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 39.2
7.4. Testsequenz Umgebungslärm LZeq der 100Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| Lzeq 100Hz Terz |  | korrigierter | Lzeq 100Hz Terz | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 51.4 |  | XL2 | 51.4
M1 | 50.2 |  | M1 | 49.8
M2 | 48.2 |  | M2 | 49.9
M3 | 50.5 |  | M3 | 50.2
M4 | 50.2 |  | M4 | 49.9
7.5. Testsequenz Umgebungslärm LZ 500Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 38.3 | 52.4 | 53.5 | 53.2 | 53.6 | 48.2 | 48.3 | 49.2 | 54.2 | 16.4 | 55.7 | 53.8 | 55.4 | 57.4 | 57.2 | 37 | 39.8 | 39.3 | 37 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 30.2 | 30.6 | 32.2 | 52.9 | 16.1 | 55.6 | 51 | 49 | 37.1 | 54.2 | 38.2 | 52.6 | 53.6 | 53.2 | 53.4 | 47.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1 | -0.2 | 1.3
M1 | 41.2 | 53.5 | 52.3 | 52.1 | 51.4 | 47.3 | 47.9 | 48.6 | 51.6 | 51.1 | 52.2 | 53.7 | 54.9 | 57.4 | 53.6 | 36.8 | 38 | 39 | 32.6 | 32 | 32.2 | 31.3 | 29.2 | 30.5 | 31.9 | 51 | 51.6 | 50.5 | 49.4 | 45.8 | 54 | 38.4 | 44.7 | 53.3 | 52.2 | 52.3 | 51.3 | 43.8 | 16.3 | 16.9 | 16.2 | 15.6 | 16.3 | 15.8 | 16.4 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | 15.7 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 16.5 | 15.4 | 16
M2 | 49 | 53.2 | 52.7 | 52.8 | 50.2 | 47.4 | 47.7 | 49 | 51.9 | 51.5 | 53.9 | 54.6 | 54.8 | 58.2 | 45.8 | 38.2 | 38.3 | 37.9 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 31 | 29.3 | 30.4 | 32.3 | 51.7 | 51.3 | 52.8 | 49.3 | 42.3 | 52.8 | 38.4 | 50.2 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 50.1 | 41.5 | 14.9 | 14.7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 14.9 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 14.7 | 15.6 | 16.2 | 15.1 | 15.4 | 14.6 | 15 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 14.4
M3 | 37.4 | 53.7 | 53.2 | 52.8 | 51.9 | 47.6 | 47.8 | 48.8 | 53 | 52 | 52 | 53.4 | 55.2 | 57.4 | 55.3 | 36.9 | 38.6 | 39.2 | 34 | 31.8 | 32.5 | 31.6 | 29.4 | 30.2 | 32.1 | 52.1 | 51.7 | 51.6 | 50.3 | 46.9 | 52 | 47.1 | 37.2 | 53.9 | 53.1 | 52.9 | 51.7 | 45.5 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 16.4 | 16 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16 | 15.7 | 16.4 | 14.8 | 16 | 15.5 | 15.6 | 16.3 | 16.1 | 15.8
M4 | 46.5 | 53.4 | 52.6 | 52.4 | 50.8 | 47.3 | 47.5 | 48.6 | 52.3 | 52 | 52.7 | 54.1 | 54.9 | 57.7 | 51.3 | 37.3 | 37.9 | 38.8 | 32 | 31.7 | 31.8 | 31.2 | 29 | 30.2 | 31.4 | 52 | 52 | 51.5 | 49.1 | 44.9 | 52.9 | 38.1 | 47.8 | 53.2 | 52.6 | 52.3 | 50.7 | 42.9 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 17.3 | 16.2 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.9 | 16.1 | 16 | 15.6 | 16.7 | 17.4 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4
7.6. Testsequenz Umgebungslärm LZeq der 500Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| Lzeq 500Hz Terz |  | korrigierter | Lzeq 500Hz Terz | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 49.5 |  | XL2 | 49.5
M1 | 48.8 |  | M1 | 48.4
M2 | 48.3 |  | M2 | 48.6
M3 | 49.2 |  | M3 | 48.9
M4 | 48.9 |  | M4 | 48.5
7.7. Testsequenz Umgebungslärm LZ 2500Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 43.6 | 56.5 | 57.8 | 57.6 | 57.5 | 47 | 46.5 | 48.9 | 48.2 | 8.7 | 60.6 | 69 | 69.3 | 69 | 66.9 | 53.3 | 54.4 | 53.7 | 57.5 | 57.2 | 57.5 | 57.4 | 50.3 | 51.5 | 51.3 | 50.3 | 8.4 | 45.9 | 76.6 | 86.2 | 48 | 53.2 | 43.5 | 56.8 | 57.8 | 57.5 | 57.3 | 46.1 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7
M1 | 44.4 | 56.3 | 56.1 | 55.8 | 54.4 | 44.3 | 44.3 | 47.3 | 43.6 | 42.4 | 63.4 | 66.7 | 67.6 | 66.4 | 62.4 | 51.7 | 51.4 | 51.7 | 55.5 | 54.9 | 54.8 | 53.9 | 47.6 | 48.8 | 49 | 44 | 42.7 | 51.7 | 83.7 | 73.8 | 51.2 | 43.1 | 46.5 | 56.3 | 56.2 | 55.7 | 54.3 | 41.7 | 16.4 | 16.8 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 16.4
M2 | 51.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 53.2 | 44.3 | 45.6 | 47.8 | 38.2 | 43.2 | 65.5 | 67.3 | 67.6 | 67.3 | 54.9 | 51.8 | 51.9 | 53.8 | 55.7 | 54.8 | 55.4 | 52.4 | 48.6 | 48.5 | 49.7 | 39.2 | 43.2 | 54 | 84.1 | 50.8 | 50.8 | 43.5 | 52 | 56.4 | 56.5 | 56.3 | 53 | 39.1 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 15.1 | 15 | 15 | 14.9
M3 | 42.1 | 56.4 | 56.6 | 56.4 | 56 | 45.3 | 45.1 | 47.9 | 45.6 | 44 | 62.1 | 67.7 | 68.3 | 67.6 | 64.4 | 52.5 | 52.7 | 52.6 | 56.9 | 56.1 | 56.2 | 55 | 49 | 49.9 | 50.1 | 47.3 | 44 | 51.8 | 83.1 | 82 | 51.5 | 45.4 | 42.2 | 56.7 | 56.6 | 56.5 | 55.6 | 43.6 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.6
M4 | 49.2 | 56.7 | 56.6 | 56.4 | 54.4 | 45 | 45.2 | 48.2 | 42.7 | 43.4 | 64.9 | 67.3 | 68.2 | 67.3 | 60.8 | 52.3 | 52.7 | 53.1 | 56.9 | 55.6 | 55.9 | 53.6 | 48.9 | 49.8 | 50.1 | 44.3 | 43.5 | 52.8 | 85.1 | 55 | 50.9 | 44 | 50 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 54.1 | 41.5 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.5
7.8. Testsequenz Umgebungslärm LZeq der 2500Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| Lzeq 2500 Hz Terz |  | korrigierter | Lzeq 2500 Hz Terz | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 69.2 |  | XL2 | 69.2
M1 | 69.5 |  | M1 | 66.7
M2 | 69.7 |  | M2 | 66.7
M3 | 71.1 |  | M3 | 68.2
M4 | 70.6 |  | M4 | 67.7
7.9. Testsequenz Umgebungslärm LA 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 69.8 | 68.4 | 69.7 | 71.2 | 70.9 | 70.7 | 68.6 | 62.7 | 63.6 | 65.1 | 69.4 | 70.6 | 78.4 | 80.3 | 80 | 79.2 | 73.3 | 67.6 | 67.2 | 68 | 71.6 | 71.3 | 71.5 | 70.6 | 68.7 | 68.2 | 67.8 | 69.5 | 70.6 | 70.6 | 88.1 | 72.6 | 69.7 | 68.5 | 69.7 | 71.2 | 70.9 | 70.6 | 68.4 | 62.7 | 56.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7
M1 | 70.3 | 68.9 | 69.9 | 71.6 | 71.4 | 71.2 | 69.4 | 63.1 | 64.1 | 65.2 | 69.6 | 70.2 | 78.2 | 80.5 | 80.6 | 79.5 | 74.7 | 69.5 | 68.8 | 69.1 | 73.2 | 72.6 | 73.1 | 72.1 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 69.6 | 70.4 | 70.2 | 85.8 | 72.6 | 70.3 | 69 | 69.9 | 71.6 | 71.3 | 71.2 | 69.1 | 63.1 | 58.2 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.6
M2 | 70.4 | 69.7 | 70.5 | 71.8 | 71.5 | 71.3 | 67.7 | 63.7 | 64.3 | 65.9 | 69.1 | 70.5 | 80.1 | 80.6 | 80.2 | 80 | 69.4 | 70 | 68.7 | 70.3 | 73.4 | 73.6 | 73.9 | 70.8 | 68.1 | 68.5 | 67.5 | 69.1 | 70.5 | 71.3 | 85.8 | 71.2 | 70.4 | 69.8 | 70.6 | 71.7 | 71.5 | 71.3 | 67.3 | 63.7 | 42.9 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.5
M3 | 70.7 | 68.7 | 69.8 | 71.7 | 71.4 | 71.2 | 70.1 | 63.4 | 64.6 | 65.5 | 70 | 70.7 | 77.1 | 80.7 | 80.7 | 79.9 | 76.3 | 70.2 | 69.4 | 68.7 | 73.3 | 73.2 | 73.6 | 73.3 | 69 | 68.8 | 68.9 | 70.2 | 70.7 | 70.8 | 85.9 | 81.2 | 70.7 | 68.6 | 69.8 | 71.8 | 71.4 | 71.2 | 69.9 | 63.4 | 60.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4
M4 | 70.1 | 68.9 | 69.9 | 71.4 | 71 | 70.8 | 68.7 | 63.2 | 64.2 | 65.5 | 69.3 | 70.5 | 78.8 | 80.2 | 80.1 | 79.4 | 72.9 | 69.6 | 68.4 | 70 | 72.6 | 73.2 | 73.1 | 71.8 | 68.7 | 68.3 | 68.1 | 69.3 | 70.3 | 70.9 | 86.6 | 72.2 | 70 | 69.1 | 70 | 71.3 | 71 | 70.9 | 68.4 | 63.2 | 57.1 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4
7.10. Testsequenz Umgebungslärm LAeq über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq |  | korrigierter | LAeq | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 73.5 |  | XL2 | 73.5
M1 | 74.1 |  | M1 | 72.8
M2 | 74.1 |  | M2 | 72.9
M3 | 74.9 |  | M3 | 73.4
M4 | 74.5 |  | M4 | 73
7.11. Testsequenz Umgebungslärm LA 100Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 25.5 | 35.5 | 27.5 | 39.3 | 39.6 | 40.6 | 38.9 | 30.8 | 31.2 | 33.2 | 27 | -0.2 | 14 | 19.3 | 19.9 | 21.1 | 23.1 | 21.8 | 22.5 | 22 | 22.9 | 24 | 24.9 | 22.9 | 21.2 | 20.4 | 20.9 | 23.5 | 0.5 | 21.5 | 29.1 | 25.9 | 25.8 | 35.6 | 26.9 | 39.4 | 39.4 | 40.8 | 38.6 | 30.8 | 29.8 | -2.4 | -5.2 | -6.7 | -6.9 | -6.8 | -6.6 | -6.1 | -4.7 | -5.9 | -7.2 | -8 | -7.7 | -5.7 | -6.9 | -7 | -5.1 | -5.6 | -0.6 | 1.4
M1 | 26.4 | 37.2 | 29 | 37.1 | 38.9 | 38.8 | 38.5 | 30.2 | 30.5 | 32.7 | 28.4 | 16.4 | 17 | 21.1 | 22.2 | 22.6 | 23.3 | 18.9 | 19 | 17.9 | 21.5 | 23.2 | 23.4 | 22.5 | 18.3 | 18.1 | 17.5 | 25.9 | 16.3 | 19.6 | 30.6 | 26.5 | 26.2 | 36 | 27.4 | 37.1 | 38.5 | 39.4 | 38.6 | 30.8 | 30.6 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.3
M2 | 34.6 | 29.7 | 27.5 | 39.1 | 37.3 | 39.7 | 36.7 | 29.5 | 31.1 | 32.4 | 25.9 | 17.9 | 20.6 | 21.1 | 21.2 | 23 | 23.6 | 19.7 | 19.8 | 18.6 | 20.8 | 24.9 | 22.7 | 22.8 | 18.8 | 18.4 | 18.1 | 24.6 | 17.9 | 26.1 | 30.5 | 26.3 | 34.5 | 30 | 27.6 | 39.2 | 37.9 | 40.3 | 36.6 | 30.2 | 29.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 17.4 | 17.8 | 17.4 | 17 | 17.5 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.7 | 16.8
M3 | 27.3 | 34.2 | 29.2 | 37 | 38.2 | 39.3 | 38.1 | 34.9 | 30.2 | 32.1 | 31.6 | 18.9 | 19.6 | 21.9 | 21.8 | 25 | 24.5 | 20.9 | 20.6 | 19.3 | 22.9 | 23.9 | 23.4 | 24.9 | 20.6 | 20.7 | 20.1 | 24.1 | 19.1 | 19.4 | 29.6 | 27 | 26.9 | 34.2 | 29.5 | 38.2 | 38.4 | 39.4 | 38 | 35.2 | 30.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19 | 19.5 | 18.7 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 19 | 18.8 | 19.2
M4 | 27 | 35.9 | 27 | 37 | 38.4 | 39.2 | 38.3 | 30.5 | 31.3 | 33 | 28.7 | 20.3 | 20.6 | 22.7 | 23.6 | 24 | 24.4 | 21.1 | 21.6 | 20.5 | 22.8 | 24.4 | 23.7 | 24.1 | 21 | 20.6 | 20.5 | 25.2 | 20.3 | 21.7 | 30 | 26.2 | 26.9 | 35.9 | 27.7 | 38.6 | 38.4 | 39.7 | 37 | 31.1 | 29 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2
7.12. Testsequenz Umgebungslärm LA 100Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq |  | korrigierter | LAeq | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 31.9 |  | XL2 | 31.9
M1 | 31.2 |  | M1 | 31.2
M2 | 29.2 |  | M2 | 31.1
M3 | 31.3 |  | M3 | 31.3
M4 | 31.3 |  | M4 | 31.2
7.13. Testsequenz Umgebungslärm LA 500Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 50.8 | 36.2 | 43.1 | 51.2 | 50.3 | 50.4 | 49.1 | 45 | 45.5 | 46.4 | 50.3 | 50.2 | 51.3 | 51.1 | 52.6 | 55.2 | 50.4 | 35.2 | 36.2 | 36.6 | 29.8 | 30 | 30 | 28.9 | 26.3 | 27.9 | 29.1 | 49.9 | 50.3 | 50.5 | 47 | 43.4 | 50.8 | 36 | 44.5 | 51 | 50.4 | 50.2 | 48.9 | 45.1 | 39.8 | -2 | -1.6 | -1.9 | -1.7 | -1.3 | -1.6 | -2.4 | -1.8 | -1.2 | -1.2 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | -1.3 | -1.9 | -1.5 | -1.6 | -1.3 | -2.4
M1 | 49.6 | 35 | 43 | 50.4 | 49.6 | 49.6 | 48 | 44.1 | 44.4 | 45.3 | 49.1 | 48.5 | 49.9 | 50.7 | 51.8 | 54.4 | 49.1 | 34.2 | 35 | 35.7 | 29 | 28.7 | 28.7 | 28 | 26.1 | 27.2 | 28.6 | 48.3 | 48.5 | 49 | 45.8 | 42.3 | 49.6 | 34.9 | 43.7 | 50.4 | 49.7 | 49.5 | 47.9 | 44.2 | 38.1 | 13.4 | 12.8 | 13.2 | 13 | 13.3 | 13.1 | 13.7 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 13.1 | 13.7 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 13 | 12.7 | 13
M2 | 50.6 | 35 | 47.5 | 49.8 | 49.4 | 49.9 | 47.3 | 44.3 | 45.2 | 45.6 | 47.9 | 48.2 | 50.7 | 51.4 | 51.7 | 55.3 | 31.8 | 34.8 | 35.2 | 34.8 | 29 | 28.8 | 29.3 | 27.4 | 25.8 | 27.3 | 29.5 | 48.1 | 48.5 | 49.1 | 46 | 36.2 | 50.6 | 34.8 | 47.7 | 49.8 | 49.5 | 49.9 | 47.1 | 44.3 | 17.3 | 11.4 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.2 | 12.1 | 12.6 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 12.4
M3 | 50.2 | 41.6 | 34.1 | 51.1 | 50 | 49.9 | 49 | 44.5 | 45.4 | 46.1 | 48.6 | 48.1 | 49.5 | 50.6 | 52 | 54.6 | 51.3 | 33.7 | 35.5 | 36.1 | 29.5 | 28.8 | 29.5 | 28.3 | 26.3 | 27.4 | 29 | 48 | 48.3 | 48.1 | 47.1 | 43.3 | 50.8 | 37.2 | 39.4 | 51.1 | 49.9 | 49.8 | 49 | 44.5 | 40.9 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 12.1 | 12.5 | 12.4 | 12.9 | 12.1 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 12 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 12.5
M4 | 49.8 | 35.1 | 45.8 | 50.2 | 49.7 | 49.8 | 48.1 | 44.3 | 44.9 | 45.7 | 47.5 | 47.6 | 50.5 | 51 | 51.7 | 54.9 | 45.3 | 34.7 | 34.6 | 34.9 | 28.7 | 28.8 | 29 | 27.9 | 26 | 26.9 | 28.6 | 47.2 | 47.3 | 49.7 | 46 | 39.8 | 49.8 | 35.2 | 46.2 | 50.2 | 49.6 | 49.9 | 47.9 | 44.1 | 36.7 | 13.5 | 13.6 | 12.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.1 | 13.5 | 14.3 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 13 | 13 | 12.2 | 12.7
7.14. Testsequenz Umgebungslärm LA 500Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq |  | korrigierter | LAeq | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 46.7 |  | XL2 | 46.7
M1 | 45.8 |  | M1 | 45.7
M2 | 45.3 |  | M2 | 45.8
M3 | 46.1 |  | M3 | 46
M4 | 45.8 |  | M4 | 45.7
7.15. Testsequenz Umgebungslärm LA 2500Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 54.5 | 46.5 | 51.5 | 59 | 59 | 58.7 | 56.9 | 48.5 | 48.2 | 50.9 | 45.8 | 46 | 68.1 | 70 | 71 | 69.9 | 63.9 | 55.2 | 55.3 | 55.9 | 59.4 | 58.6 | 58.8 | 56.8 | 51.8 | 53 | 53 | 46.8 | 46 | 53.7 | 87.9 | 58.1 | 54.4 | 46.5 | 52.1 | 59.2 | 59 | 58.8 | 56.5 | 48.5 | 40.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8 | 8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9
M1 | 51.9 | 44.4 | 48.3 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 55.4 | 45.6 | 45.8 | 48.7 | 43.6 | 44.2 | 65.4 | 67.8 | 69 | 67.8 | 62.3 | 52.5 | 52.8 | 53.4 | 57.3 | 55.7 | 56.4 | 54.1 | 49.1 | 49.8 | 50.1 | 45.4 | 44.4 | 53.4 | 85.5 | 57.7 | 51.9 | 44.3 | 49.8 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 55.2 | 45.7 | 39 | 17.7 | 18 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 17.9
M2 | 52.7 | 44.6 | 53.4 | 57.9 | 57.8 | 57.3 | 53.8 | 45.5 | 47.2 | 49 | 37.3 | 44 | 67.2 | 68.8 | 68.7 | 68.4 | 52.1 | 53.5 | 53.1 | 54.3 | 57.3 | 56.4 | 56.9 | 52.8 | 49.7 | 50.3 | 50.6 | 38.2 | 43.9 | 55.3 | 85.4 | 48.8 | 52.7 | 44.4 | 54.2 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | 53.5 | 45.3 | 24.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 16 | 16 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.1 | 16.3
M3 | 53.7 | 45.9 | 43.7 | 58.1 | 58 | 57.5 | 56.6 | 46.5 | 46.6 | 49.3 | 46.1 | 44.7 | 64.9 | 68.9 | 69.8 | 68.7 | 65.1 | 54.4 | 53.9 | 53.7 | 58.2 | 56.8 | 57.7 | 56.3 | 50.5 | 51.7 | 51.2 | 47.5 | 44.7 | 53.9 | 85.6 | 80.4 | 53.8 | 45.6 | 46.6 | 58.2 | 57.9 | 57.6 | 56.2 | 46.5 | 41.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17 | 16.5 | 17 | 17.2 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.9
M4 | 53.2 | 45 | 51.7 | 57.9 | 57.7 | 57.4 | 55.2 | 46.2 | 47 | 49.4 | 42.3 | 44.9 | 66.7 | 68.8 | 69.3 | 68.7 | 60.7 | 53.8 | 53.8 | 55.1 | 57.5 | 57.1 | 57.1 | 55 | 50.2 | 51.1 | 51.6 | 43.3 | 44.6 | 55.4 | 86.3 | 54 | 53.2 | 44.9 | 52.6 | 57.9 | 57.6 | 57.5 | 54.7 | 46 | 37.8 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8
7.16. Testsequenz Umgebungslärm LA 2500Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq |  | korrigierter | LAeq | aufgrund zeitlicher Verschiebungen
XL2 | 70.5 |  | XL2 | 70.5
M1 | 70.8 |  | M1 | 68.1
M2 | 72.3 |  | M2 | 68
M3 | 71.8 |  | M3 | 69.3
M4 | 71.8 |  | M4 | 68.9

## drums
8.1. Testsequenz drums LZ 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 80.1 | 79.6 | 75.6 | 74.6 | 74.9 | 77.7 | 76.3 | 81.4 | 77 | 73.9 | 76.7 | 75.3 | 75.7 | 77.2 | 81.5 | 76.1 | 75.7 | 74.7 | 75.5 | 75.6 | 77.4 | 81.5 | 75.7 | 76.6 | 73.1 | 75.5 | 76.4 | 76.8 | 81.5 | 75.5 | 76.8 | 74.8 | 76.2 | 76 | 76.9 | 81.6 | 75.6 | 74.6 | 74.8 | 76.2 | 74.3 | 46.7 | 47.9 | 49.9 | 48.8 | 49.6 | 49 | 51.5 | 49.9 | 49.6 | 48.7 | 50.1 | 47.9 | 50.2 | 49.2 | 50.1 | 48.5 | 51.8 | 51 | 49
M1 | 81 | 76.4 | 73.6 | 76.5 | 75.1 | 75.1 | 76.8 | 81.1 | 75.9 | 75.4 | 73.7 | 75.8 | 74.4 | 77.1 | 80.8 | 75.9 | 75.5 | 71.8 | 75.4 | 75.9 | 76.5 | 81 | 75.2 | 75.7 | 74.9 | 75.3 | 76.2 | 77.2 | 80.8 | 75.1 | 74.7 | 74.5 | 75.6 | 76.4 | 79.4 | 79.2 | 75.5 | 74.8 | 74.2 | 77.4 | 69.7 | 47.5 | 48.1 | 49.4 | 49 | 50 | 48.3 | 50.4 | 48.5 | 48.4 | 47.9 | 49.4 | 48.8 | 49.3 | 47.7 | 47.7 | 48.9 | 49.5 | 49.4 | 49.1
M2 | 80.9 | 76.1 | 74.4 | 73.8 | 75.6 | 75.1 | 77.4 | 80.9 | 75.5 | 75.9 | 74.9 | 75.4 | 75.9 | 76.2 | 81.5 | 72.6 | 76.8 | 74.6 | 75.5 | 76.6 | 78 | 80.6 | 75.4 | 75.1 | 74.2 | 77.4 | 75.1 | 80 | 78.4 | 75.6 | 75 | 73.2 | 77.1 | 76.5 | 80.8 | 76.5 | 74.7 | 73.7 | 75.7 | 74.8 | 69.5 | 47.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 49.1 | 48.2 | 49.5 | 47.9 | 49.9 | 48.3 | 48.9 | 49.1 | 49.1 | 47.8 | 49.4 | 49.5 | 50.1 | 47.9 | 48.8
M3 | 80.1 | 78.4 | 75.5 | 73.7 | 74.7 | 77.3 | 76.8 | 81 | 76.4 | 74.8 | 74.9 | 74.6 | 75.9 | 77.4 | 81 | 75.4 | 75.6 | 75.1 | 74.5 | 76.1 | 77.3 | 81.3 | 75.1 | 77.3 | 74.1 | 73.8 | 76.6 | 76.2 | 81.7 | 72.8 | 76.8 | 74.2 | 76 | 75.7 | 77.6 | 80.7 | 75.6 | 73.5 | 74.8 | 77.2 | 70.1 | 49.4 | 48.2 | 50.5 | 50.6 | 48.6 | 49.5 | 50.4 | 48.9 | 49.8 | 48.1 | 49.6 | 49.4 | 50.8 | 48.4 | 48.9 | 49.4 | 50.2 | 49.5 | 50.3
M4 | 80.6 | 76.2 | 74.1 | 73.7 | 75.2 | 75 | 77.1 | 80.6 | 75.2 | 74.6 | 74.5 | 74.2 | 75.8 | 77 | 80.9 | 74.5 | 76.8 | 74.3 | 75.4 | 75.6 | 75.6 | 81.3 | 75.1 | 74.9 | 73.9 | 75.7 | 75.7 | 77.7 | 80.2 | 75.4 | 73.7 | 74.1 | 76.8 | 75.1 | 80.1 | 76.9 | 75.2 | 75.2 | 71.5 | 76.9 | 69.2 | 48 | 48.9 | 50.2 | 49.6 | 49.4 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 48.3 | 49.5 | 49.9 | 49.4 | 49.4 | 48 | 49.5 | 49.5 | 50.8 | 49.4 | 50
8.2. Testsequenz drums LZeq über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LZeq |  | korrigierter | LZeq | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 75.7 |  | XL2 | 75.7
M1 | 75.5 |  | M1 | 75.2
M2 | 75.2 |  | M2 | 75.2
M3 | 75.5 |  | M3 | 75.4
M4 | 75.3 |  | M4 | 75
8.3. Testsequenz drums LZ 100Hz Terz 1s Werte über 60s | [5 empty] | Achtung: XL2 Aufzeichnung hatte keine 60s, deshalb Messung auf 39s angepasst!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 62.8 | 73.7 | 64.8 | 69 | 65.9 | 69.6 | 52.9 | 63.8 | 74.1 | 66.5 | 65.7 | 65.9 | 69.6 | 52.7 | 63.9 | 74.1 | 66.4 | 65.6 | 65.9 | 69.6 | 53.6 | 72.5 | 70.1 | 66.7 | 68.5 | 67 | 66.2 | 53.6 | 73.3 | 68.2 | 69 | 65.8 | 67.1 | 66 | 60.4 | 73.3 | 67.4 | 69 | 65.8 | 67.1 | 66.2 | 42.9 | 17.9 | 14.3 | 12.8 | 14.8 | 15 | 13.4 | 11.9 | 11.6 | 12.1 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 12.2 | 13.4 | 13 | 11.6 | 13.5 | 16.7
M1 | 64.3 | 73.5 | 67.1 | 66.7 | 64.7 | 67.8 | 55.1 | 63.3 | 73.9 | 62.2 | 66.3 | 66.5 | 70.2 | 52 | 67.9 | 71.8 | 68.8 | 67.4 | 67 | 66.1 | 54.1 | 73.6 | 68.6 | 66.6 | 67.1 | 66 | 68.1 | 58.2 | 72.4 | 69.1 | 68.8 | 65.3 | 69.4 | 65.4 | 62.7 | 74.1 | 67.5 | 69 | 64.6 | 67.1 | 64.7 | 35.9 | 35.4 | 35.3 | 35.9 | 35.6 | 35.2 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35 | 35.4 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.8 | 35.3
M2 | 63.6 | 74.2 | 65.4 | 64.1 | 66.8 | 69.9 | 53.6 | 69.9 | 71 | 68.4 | 68.3 | 67.6 | 66.4 | 53.2 | 73.4 | 67.1 | 69.7 | 66.1 | 65.4 | 67.5 | 59.9 | 73.1 | 68.3 | 68.2 | 66.2 | 69.7 | 66.3 | 62.8 | 73.3 | 55.1 | 69.6 | 64 | 68.1 | 63.1 | 63.6 | 75.7 | 66.1 | 64.9 | 68.5 | 70 | 52.4 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.7 | 37.4 | 36.5 | 36.8 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 36.5 | 36.7 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.6
M3 | 62.9 | 73.4 | 68 | 69.5 | 66.4 | 69.1 | 57.5 | 64.4 | 74 | 66.9 | 66.2 | 65.6 | 68.5 | 53.6 | 65 | 73.9 | 65 | 66.9 | 66.3 | 70.3 | 52.5 | 66.7 | 72.7 | 69 | 67 | 66.8 | 64.9 | 56.4 | 73.8 | 67.1 | 67.5 | 68 | 66.9 | 68.6 | 56.9 | 72.2 | 69.7 | 69.5 | 64.7 | 69.2 | 57.7 | 53 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.1 | 38.4 | 38 | 38.1 | 38.3 | 38.4
M4 | 63.9 | 75.2 | 66.7 | 64.4 | 66.6 | 68 | 54.2 | 64.7 | 73.6 | 64.5 | 66.4 | 66.2 | 70.1 | 53.1 | 68.4 | 72.2 | 69.4 | 61.5 | 66.5 | 64.5 | 56 | 73.5 | 66.8 | 67.4 | 67.5 | 66.3 | 66.6 | 57.6 | 71.9 | 67.6 | 70.8 | 64.6 | 69 | 56.5 | 62.6 | 73.6 | 58.3 | 68.4 | 65 | 68 | 55.4 | 39.7 | 39.2 | 39.1 | 39.4 | 39.2 | 39.3 | 39.4 | 39.1 | 39.3 | 38.7 | 39.2 | 39.3 | 39.5 | 39.2 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 39.2 | 39
8.4. Testsequenz drums LZeq der 100Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| Lzeq 100Hz Terz |  | korrigierter | Lzeq 100Hz Terz | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 66.9 |  | XL2 | 66.9
M1 | 67 |  | M1 | 66.8
M2 | 66.4 |  | M2 | 67.1
M3 | 67.1 |  | M3 | 66.9
M4 | 66.9 |  | M4 | 66.7
8.5. Testsequenz drums LZ 250Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 62.7 | 64.9 | 60.3 | 60.5 | 60.9 | 50.4 | 62.1 | 64.4 | 63.4 | 60.2 | 60.6 | 60.9 | 61.9 | 56.1 | 66.6 | 60 | 51 | 60.5 | 61 | 61.8 | 56.3 | 66.6 | 60.2 | 47 | 60.5 | 60.9 | 61.9 | 56.7 | 66.6 | 60.2 | 60.2 | 50.9 | 60.9 | 62.2 | 55.5 | 66.6 | 60.2 | 60.5 | 60.9 | 48.2 | 62.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9
M1 | 56.4 | 65.4 | 56.5 | 61.3 | 59.5 | 57.3 | 57.4 | 62.1 | 64.2 | 60.3 | 56.9 | 59 | 60.7 | 53.1 | 64.7 | 59.8 | 48.3 | 58.9 | 57.8 | 61.9 | 56.3 | 66 | 51.1 | 56.4 | 58.7 | 60 | 60.5 | 55.1 | 65.4 | 60.8 | 51.2 | 58.9 | 54.5 | 61.3 | 56 | 67 | 56.4 | 59.6 | 59.4 | 45.4 | 59.3 | 19.2 | 15.9 | 15.8 | 16.4 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 14.4 | 17.1 | 16 | 16 | 16.9 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 16 | 15.1 | 15 | 16.6
M2 | 63.1 | 63.9 | 57.9 | 59.5 | 59.8 | 60 | 54.4 | 65.2 | 59.7 | 46.3 | 58.3 | 57.4 | 62.8 | 56 | 65.8 | 56.5 | 47 | 59.4 | 60.1 | 60.1 | 55.7 | 65.8 | 60.9 | 53.8 | 59.2 | 51.8 | 61.3 | 56.1 | 65.1 | 58.8 | 59.6 | 58.8 | 46.3 | 60.2 | 63.1 | 65.5 | 58 | 57.8 | 61.5 | 49.9 | 59.9 | 15.6 | 17 | 16.1 | 16.4 | 15.2 | 15.8 | 16.9 | 17 | 16.1 | 17 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 16
M3 | 58.4 | 66.4 | 59 | 58.1 | 55.6 | 55.2 | 61.5 | 56.4 | 65.7 | 56.4 | 61.2 | 60 | 55.7 | 58.2 | 62.4 | 64.4 | 59.1 | 58.4 | 58.3 | 61.2 | 52.8 | 64.6 | 60.3 | 50.6 | 59.4 | 58.6 | 59.6 | 57.9 | 66.1 | 57.8 | 45.3 | 58.2 | 59.8 | 61.3 | 54.8 | 65.2 | 60.7 | 49.4 | 59 | 55 | 62.8 | 50.3 | 16.5 | 18.2 | 16.1 | 16 | 15.6 | 16.6 | 16.3 | 15.9 | 17 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 16 | 16.7 | 15.5
M4 | 63.8 | 62.7 | 56.1 | 59.2 | 61.3 | 55.8 | 57.6 | 62.4 | 64 | 58.6 | 58.1 | 58.2 | 60.7 | 54.5 | 65.8 | 59.8 | 48.9 | 60.6 | 58 | 59.5 | 57.6 | 65.8 | 57.2 | 45.2 | 58 | 59.6 | 59.5 | 54.4 | 64.9 | 58.7 | 51.1 | 58.6 | 54.2 | 62.5 | 55.9 | 65.2 | 57.6 | 59.3 | 59.5 | 55.9 | 57.7 | 23 | 16.7 | 17.5 | 17.4 | 16.9 | 17.4 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 16.2 | 18.1 | 16.1 | 16.9 | 17.6 | 16.5 | 17.8 | 16.5 | 17 | 17.8
8.6. Testsequenz drums LZeq der 250Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| Lzeq 250Hz Terz |  | korrigierter | Lzeq 250Hz Terz | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 60 |  | XL2 | 60
M1 | 59.1 |  | M1 | 58.9
M2 | 58.7 |  | M2 | 59
M3 | 59.1 |  | M3 | 59
M4 | 58.9 |  | M4 | 58.7
8.7. Testsequenz drums LZ 500Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 48.3 | 47.3 | 51.1 | 54.9 | 52.4 | 52.1 | 51 | 47.7 | 40.4 | 50.9 | 55 | 52.4 | 52.1 | 51.2 | 47.9 | 50.9 | 34.3 | 54.9 | 52.5 | 52.1 | 51.2 | 47.9 | 50.9 | 33.7 | 54.9 | 52.4 | 52.2 | 51.2 | 47.9 | 50.9 | 54.9 | 52.4 | 35.5 | 53.7 | 47.8 | 47.8 | 50.9 | 54.9 | 52.4 | 34 | 53.7 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.4
M1 | 45.7 | 49.8 | 37.3 | 54.5 | 51.1 | 51.1 | 49.8 | 46.6 | 49.7 | 33.7 | 54.1 | 51.7 | 50.8 | 49.8 | 47.3 | 49.9 | 53.3 | 34.6 | 51.9 | 52.9 | 46.7 | 47.3 | 50 | 53.3 | 51.9 | 33 | 53.3 | 47.3 | 45.7 | 50.1 | 54.1 | 51.1 | 33 | 53.1 | 48.9 | 38.8 | 50.2 | 54.5 | 50.9 | 51.3 | 47.3 | 16.4 | 16.4 | 15.7 | 16.6 | 15.7 | 15.2 | 16.3 | 16.5 | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 15.7 | 16.5 | 15.7 | 16.3 | 15.7 | 16.5
M2 | 47.6 | 50.2 | 33.6 | 53.5 | 52.4 | 51.5 | 50.4 | 47.3 | 50.4 | 53.6 | 52.1 | 34.4 | 53.5 | 47.1 | 46.3 | 50.3 | 54.5 | 51.3 | 33.1 | 53.4 | 47.9 | 43.8 | 50.1 | 54.9 | 51.1 | 51.5 | 49.8 | 46.4 | 39.1 | 50 | 54.4 | 51.8 | 51.1 | 49.7 | 47.3 | 50.3 | 34 | 53.6 | 52.3 | 51.2 | 47.9 | 14.5 | 15 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.1 | 15.4 | 14.7 | 15.3 | 15.1 | 15 | 15.6 | 15 | 14.8 | 15 | 14.8 | 14.7 | 15.6
M3 | 47.9 | 39.4 | 50.3 | 53.7 | 52.6 | 51.6 | 50.7 | 47.5 | 50.5 | 35.7 | 54.1 | 52.1 | 51.9 | 51.1 | 46.3 | 50.7 | 31.9 | 54.8 | 51.5 | 52 | 50.6 | 45.9 | 50.3 | 55.2 | 51.2 | 38.1 | 52.9 | 46.8 | 46.9 | 50 | 54.8 | 51.9 | 33.4 | 52.7 | 47.4 | 47.2 | 50.3 | 53.8 | 52.5 | 51.3 | 48.5 | 14.8 | 15.8 | 15.5 | 16 | 15.9 | 16.2 | 16 | 14.8 | 15.7 | 16.2 | 15.7 | 15.2 | 16 | 16.2 | 15.4 | 15.6 | 16 | 15.6 | 16.8
M4 | 47.5 | 50.1 | 33.3 | 53.4 | 52.3 | 51.4 | 50.5 | 47 | 50.3 | 45.1 | 53.3 | 51.7 | 51.8 | 50.5 | 46 | 50.2 | 54.6 | 51.1 | 33.6 | 53.1 | 46.9 | 45.4 | 49.9 | 54.9 | 51.1 | 33 | 52.5 | 47.1 | 45.9 | 49.9 | 54.2 | 51.9 | 51 | 49.5 | 47.6 | 36.5 | 49.9 | 53.5 | 52.2 | 51.2 | 47.7 | 16.1 | 16.7 | 16.9 | 15.6 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 16.8 | 15.8 | 15.7 | 16 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 17 | 16.3 | 16.3
8.8. Testsequenz drums LZeq der 500Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| Lzeq 500Hz Terz |  | korrigierter | Lzeq 500Hz Terz | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 49.9 |  | XL2 | 49.9
M1 | 49.2 |  | M1 | 48.9
M2 | 48.8 |  | M2 | 49.1
M3 | 49.4 |  | M3 | 49.3
M4 | 49.3 |  | M4 | 49
8.9. Testsequenz drums LA 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 66.2 | 65.9 | 67.7 | 67.6 | 57.3 | 65.1 | 64.9 | 66.2 | 65.9 | 67.7 | 67.6 | 63.6 | 61.5 | 64.9 | 67.2 | 64.6 | 67.7 | 67.6 | 65.3 | 64.8 | 56.9 | 67.5 | 64.8 | 67.3 | 67.5 | 65.1 | 64.8 | 56.8 | 67.7 | 67.2 | 65 | 67.3 | 65.1 | 64.8 | 66.4 | 65.3 | 67.9 | 62.6 | 66.5 | 65.3 | 64.9 | 45.9 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20 | 19.7 | 19.9 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.8
M1 | 66.9 | 66.4 | 67.6 | 67.9 | 57.4 | 65.8 | 64.7 | 67 | 66.3 | 67.7 | 67.5 | 66.2 | 64.2 | 59.1 | 67.7 | 64.1 | 67.9 | 67.7 | 65.8 | 65.1 | 57.7 | 67.3 | 65.6 | 67.2 | 68.1 | 64.9 | 65.6 | 65.8 | 63.8 | 67.9 | 64.3 | 68 | 65.1 | 65.3 | 66.7 | 66.2 | 67.5 | 68 | 59.7 | 65.7 | 64.8 | 44.9 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7
M2 | 67.5 | 64.7 | 68.2 | 67.9 | 66.2 | 65.3 | 57.9 | 67.4 | 63.9 | 68.2 | 68.5 | 65.1 | 65.8 | 57.5 | 67.8 | 67.4 | 65.5 | 68.4 | 65.1 | 65.6 | 66.9 | 65.9 | 67.8 | 61.2 | 67.7 | 66.1 | 64.9 | 67.2 | 66.4 | 67.8 | 67.6 | 58.7 | 65.8 | 65.2 | 66.8 | 66.1 | 68.1 | 67.7 | 58.6 | 65.7 | 65.5 | 38.8 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.6
M3 | 67.1 | 65.9 | 68.4 | 68.1 | 59.4 | 65.6 | 65.9 | 66.4 | 65.8 | 68.3 | 68.6 | 58 | 65.1 | 66.1 | 66.7 | 66.2 | 67.8 | 68.8 | 65.6 | 65.5 | 58.8 | 68.3 | 64.8 | 67.7 | 68.3 | 66 | 65.4 | 57.6 | 68.7 | 66.3 | 66.9 | 67.5 | 66.3 | 65.1 | 67 | 65.5 | 67.2 | 65.1 | 67.5 | 66.2 | 65.3 | 55.1 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3
M4 | 66.3 | 65.5 | 68 | 67.9 | 63.3 | 62.3 | 65.6 | 66.8 | 64.4 | 67.6 | 68.5 | 65 | 65.3 | 57.4 | 67.6 | 65.3 | 66.9 | 68.1 | 65.1 | 65.2 | 57.2 | 68.2 | 67.3 | 64.7 | 67.3 | 65.8 | 64.7 | 66.8 | 65.7 | 67.7 | 63.7 | 65.7 | 66.1 | 64.8 | 66.4 | 65.5 | 67.9 | 67.6 | 58.6 | 65.1 | 65.5 | 43.5 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.5
8.10. Testsequenz drums LAeq über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq |  | korrigiert | LAeq | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 64.2 |  | XL2 | 64.2
M1 | 64.8 |  | M1 | 64.5
M2 | 64.2 |  | M2 | 64.7
M3 | 64.8 |  | M3 | 64.8
M4 | 64.7 |  | M4 | 64.4
8.11. Testsequenz drums LA 100Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 50.2 | 33.8 | 45.9 | 55 | 47 | 46.1 | 46.4 | 50.2 | 34.7 | 53.5 | 51.1 | 47 | 49.3 | 47.6 | 46.7 | 34.8 | 54.2 | 49.4 | 49.6 | 46.4 | 47.7 | 46.6 | 42.2 | 54.3 | 48.4 | 49.6 | 46.5 | 47.7 | 46.8 | 44 | 54.2 | 47.9 | 49.5 | 46.4 | 50.2 | 33.9 | 45.7 | 54.9 | 47.2 | 46.2 | 46.4 | 47.7 | -5.2 | -5.8 | -6.2 | -1.4 | -1.8 | 3.6 | -2.3 | -3.2 | -6.5 | -8.6 | -6.3 | -2.9 | -0.1 | -2.5 | 3.5 | -4.8 | -5.4 | -5.4
M1 | 48.8 | 35.4 | 45.5 | 54.9 | 46.9 | 44.7 | 47.3 | 51.8 | 33.6 | 52 | 51.2 | 48.4 | 49.1 | 48.5 | 47.6 | 34.1 | 53.7 | 50.3 | 49.4 | 45.8 | 44.2 | 47.4 | 42.6 | 54.4 | 48.2 | 48.1 | 47.2 | 50.1 | 47.3 | 44.5 | 54 | 49.2 | 50.3 | 46.2 | 48 | 41.9 | 45.5 | 56.5 | 47 | 44.8 | 48.9 | 46.9 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 17 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4
M2 | 49.1 | 36 | 53.3 | 50.4 | 47.6 | 49.4 | 48.8 | 48.7 | 34.2 | 53.3 | 50.8 | 50.2 | 44.8 | 46.8 | 45.5 | 43.7 | 54.9 | 46.6 | 47.8 | 47.5 | 49.6 | 47.7 | 44.7 | 54.2 | 49.2 | 50.3 | 45 | 51.1 | 39.4 | 45.8 | 56.4 | 47.4 | 45 | 48.3 | 49.3 | 35 | 46.8 | 54.7 | 45.9 | 49.5 | 29.8 | 48.7 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 17.6
M3 | 51 | 33.1 | 46.5 | 54.2 | 48.3 | 48.3 | 44.7 | 48.7 | 35.4 | 47.3 | 55.1 | 46.2 | 44.7 | 47.5 | 50.7 | 34.7 | 51.1 | 52.1 | 49.1 | 49 | 48.3 | 47.2 | 35 | 54.3 | 48.5 | 50.5 | 46.9 | 46.1 | 48.2 | 41.9 | 54.2 | 49.4 | 48.9 | 47 | 50.4 | 47.1 | 44.8 | 54.2 | 36.9 | 50.4 | 44.8 | 48 | 19 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 19 | 19.4 | 19 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 18.9 | 19.2
M4 | 48.4 | 34.9 | 47 | 54.8 | 46.1 | 44 | 47.2 | 50.4 | 34.3 | 51 | 51.7 | 49.9 | 46.1 | 48.1 | 45.3 | 36 | 53.9 | 48.3 | 50.4 | 46.4 | 45.7 | 47.7 | 41.8 | 54 | 47.6 | 49.7 | 46.8 | 50.6 | 31.7 | 44.5 | 53.9 | 36.4 | 50.1 | 44.4 | 48.7 | 43.1 | 45.3 | 54.9 | 45.7 | 45.2 | 47.3 | 48.9 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 20.7 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.7 | 20.4
8.12. Testsequenz drums LAeq der 100Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq 100Hz Terz |  | korrigiert | LAeq 100Hz Terz | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 47.8 |  | XL2 | 47.8
M1 | 48 |  | M1 | 47.9
M2 | 47.2 |  | M2 | 48
M3 | 47.6 |  | M3 | 47.8
M4 | 47.9 |  | M4 | 47.5
8.13. Testsequenz drums LA 250Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 52.7 | 47.6 | 58 | 50.1 | 45.4 | 51.3 | 51.7 | 52.6 | 47.8 | 58 | 51 | 38 | 51.2 | 51.6 | 52.6 | 48.2 | 57.9 | 50.9 | 50.5 | 44.3 | 51.6 | 53 | 46.7 | 57.9 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 39.2 | 53 | 53.1 | 56.6 | 50.9 | 51.1 | 51.6 | 39 | 53.1 | 55.8 | 54.5 | 50.9 | 51.1 | 51.6 | 36.7 | -8.5 | -9.2 | -8.7 | -7.7 | -8.4 | -5.4 | -7.8 | -8.5 | -8.3 | -8.8 | -7.7 | -8.2 | -8.1 | -8.7 | -7.7 | -8.4 | -9.3 | -8
M1 | 51 | 46.7 | 55.1 | 54.5 | 49.5 | 49.4 | 51 | 44.4 | 50.7 | 56.8 | 50.4 | 36.2 | 48.4 | 48.2 | 53.9 | 47.3 | 56.9 | 47 | 44 | 50.5 | 52.3 | 49.4 | 47.7 | 57.3 | 51.4 | 46.5 | 50.3 | 40.2 | 51.9 | 48 | 57.9 | 48.8 | 50.1 | 42.1 | 48.5 | 51.8 | 55 | 56 | 48.1 | 49.4 | 52.7 | 35.1 | 7.4 | 9.1 | 7.3 | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 8.6 | 8 | 7.1 | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 6.3 | 6.9 | 7.7
M2 | 49.5 | 48.3 | 57.3 | 50.4 | 35.8 | 48 | 49 | 54 | 46.9 | 56.8 | 49.1 | 41.8 | 50.6 | 49.9 | 51.9 | 48.2 | 57.6 | 50.8 | 48.3 | 50.9 | 37.9 | 51.4 | 49.3 | 57.8 | 49.7 | 49.4 | 48.3 | 39.2 | 52.5 | 55.6 | 55 | 47.5 | 50.3 | 52.8 | 45.7 | 49.8 | 53.5 | 55.8 | 50.1 | 47.9 | 50.5 | 36.4 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7 | 8.8 | 7 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 7.2 | 8.1
M3 | 42 | 52.6 | 48.3 | 56.6 | 48.2 | 52.2 | 49.7 | 50.1 | 48.5 | 55.9 | 55 | 48.8 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | 46.1 | 56.6 | 50.6 | 37.3 | 49.1 | 48.3 | 53.7 | 47.7 | 57.2 | 47.4 | 38.2 | 50.4 | 51 | 51 | 47.4 | 57.2 | 51.8 | 44.9 | 50.1 | 42.5 | 52.2 | 47.7 | 56.5 | 49.8 | 50.5 | 49.6 | 36.8 | 9.8 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 8 | 7.9 | 8.3
M4 | 50 | 48.1 | 55.6 | 54.6 | 48.3 | 50.3 | 50.5 | 50.4 | 45.9 | 56.3 | 50.2 | 40 | 50 | 47.9 | 51.7 | 48.9 | 56.8 | 47 | 38 | 50.1 | 50.5 | 50.7 | 47.1 | 56.9 | 49.7 | 46.5 | 49.8 | 41.1 | 53.5 | 47.3 | 56.1 | 49.6 | 50.1 | 49.1 | 37.2 | 51.1 | 54.4 | 54.5 | 49.8 | 48.6 | 50.4 | 36.1 | 8.8 | 7.9 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 9.6 | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 9.7 | 9.5 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 8
8.14. Testsequenz drums LAeq der 250Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq 250Hz Terz |  | korrigiert | LAeq 250Hz Terz | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 51.1 |  | XL2 | 51.1
M1 | 50.4 |  | M1 | 50.3
M2 | 49.7 |  | M2 | 50.3
M3 | 49.9 |  | M3 | 50.2
M4 | 50.2 |  | M4 | 49.8
8.15. Testsequenz drums LA 500Hz Terz 1s Werte über 60s
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
XL2 | 49.1 | 47.9 | 44.9 | 47.7 | 32.6 | 51.9 | 49.3 | 49 | 47.9 | 44.8 | 47.8 | 30.3 | 51.8 | 49.3 | 49 | 47.9 | 44.8 | 47.7 | 51.9 | 49 | 38.6 | 50.5 | 44.5 | 44.7 | 47.7 | 51.8 | 49.4 | 30.7 | 50.5 | 45 | 44.2 | 47.7 | 51.8 | 49.3 | 48.8 | 47.2 | 46 | 36.9 | 47.7 | 51.8 | 49.3 | 28 | -2.3 | -1.8 | -2.4 | -1.5 | -2 | -3 | -2.5 | -1.6 | -1.9 | -1.8 | -2.2 | -2.3 | -2.6 | -2.9 | -2 | -1.4 | -2.3 | -2.7
M1 | 48.6 | 47.4 | 43.3 | 47 | 28.4 | 51.2 | 48.1 | 48.6 | 47.2 | 42.5 | 46.8 | 51.7 | 47.7 | 33.9 | 49.5 | 43.5 | 43 | 46.7 | 51.3 | 48.3 | 30.1 | 49.2 | 43.8 | 43.6 | 46.7 | 50.5 | 49 | 47.8 | 45 | 46.5 | 35.6 | 46.7 | 50.4 | 48.8 | 48.3 | 47.5 | 43.4 | 47.1 | 32 | 51 | 48.2 | 21 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.3
M2 | 49.3 | 44.7 | 43.5 | 46.8 | 51.7 | 48.6 | 30.2 | 49.4 | 43.6 | 44.4 | 46.9 | 50.7 | 49.3 | 29.9 | 49.9 | 46.6 | 37 | 47.1 | 50.4 | 49.2 | 48.6 | 47.5 | 43.6 | 30.4 | 47.1 | 51.3 | 48.4 | 48.9 | 47.3 | 42.7 | 47 | 29.2 | 51.5 | 48.4 | 48.6 | 46.8 | 43.2 | 46.8 | 30.1 | 51.6 | 48.6 | 16.6 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 12.2 | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.8 | 12
M3 | 48.7 | 46.8 | 44 | 46.9 | 30.8 | 51.6 | 49.1 | 48.2 | 46.8 | 44.9 | 46.9 | 30.6 | 50.8 | 49.6 | 48.6 | 47.3 | 44.6 | 47.4 | 50.7 | 49.3 | 31.3 | 50.6 | 44 | 43.5 | 47.5 | 51.4 | 48.7 | 29.9 | 50.5 | 45.2 | 40.4 | 47.2 | 52.2 | 48.3 | 48.7 | 46.8 | 43.3 | 35.8 | 46.9 | 52 | 48.7 | 26.9 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 11.9 | 12 | 12.3 | 12.1 | 12.7 | 13 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 11.9 | 12.9 | 12.1 | 12.9
M4 | 48.2 | 46.4 | 44.1 | 46.5 | 50.1 | 44.6 | 49 | 49.4 | 43.5 | 44.5 | 46.9 | 50.4 | 49 | 30 | 49.8 | 44.2 | 43.4 | 47.1 | 50.7 | 48.8 | 31 | 50.3 | 45.9 | 35.3 | 47 | 51.6 | 48.1 | 48.5 | 47 | 42.5 | 41 | 45.6 | 51.9 | 48.1 | 48.3 | 46.4 | 43.7 | 46.5 | 30.4 | 51.2 | 48.9 | 20.3 | 12.9 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 12.7 | 13.8 | 12.4 | 12.9 | 12.6 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 14.3 | 12.7 | 12.5 | 13.9 | 12.9
8.16. Testsequenz drums LAeq der 500Hz Terz über 60s XL2 und DNMS Mikros
| LAeq 500Hz Terz |  | korrigiert | LAeq 500Hz Terz | Korrektur aufgrund Zeitversatz
XL2 | 46.7 |  | XL2 | 46.7
M1 | 46.3 |  | M1 | 45.9
M2 | 45.7 |  | M2 | 46
M3 | 46.3 |  | M3 | 46.3
M4 | 46.4 |  | M4 | 46